| 设备名称 | 麻醉气体检测模块 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 8套 |
| 技术参数： 一、监测气体类型 1. 麻醉气体：氟烷（Halothane）、异氟烷（Isoflurane）、恩氟烷（Enflurane）、七氟烷（Sevoflurane）、地氟烷（Desflurane） 2. 常规气体：CO₂（二氧化碳）、O₂（氧气）、N₂O（笑气） 支持呼气末（Et）和吸入（Fi）双相浓度监测 二、测量范围与精度 参数 测量范围 精度 麻醉气体 氟烷/异氟烷/七氟烷：0–10% ±(0.1%绝对值 + 读值×4%) 地氟烷：0–20% 自动辨识混合气体，不受酒精/丙酮干扰 CO₂ 0–100% ±0.2%绝对值 或 读值×4%；支持mmHg单位 （0–99 mmHg，分辨率1mmHg） N2O 0–99% ±(1.5%绝对值 + 读值×4%) O₂ 0–100% ±0.3 vol%（0–90%）<br>±0.4 vol%（91–99%） 三、采样与功能特性 1. 采样方式：旁流（Sidestream）技术，符合ISO 21647标准 2. 采样流量： - 成人：70/100/120/150 ml/min（可选） - 小儿/新生儿：70/100 ml/min（可选） 3. 补偿功能：CO₂测量自动补偿氧气、笑气及地氟醚浓度，提升准确性 4. 呼吸率监测：范围0–120 rpm，精度±2 rpm 5. MAC值计算：实时输出最低肺泡有效浓度，辅助麻醉深度控制 四、波形与显示 1. 波形类型： - 支持CO₂、O₂、N₂O及麻醉气体波形（默认CO₂波形） - 描线/填充两种波形显示方式，走速可选（3/6.25/12.5/25/50 mm/s） 2. 多参数同屏：最多同时显示4道气体波形及趋势图 五、其他技术特性：- 预热时间：1分钟内出波形，20分钟达全精度 - 待机模式：无呼吸信号时自动休眠，延长寿命 - 接口兼容：模块化设计，即插即用于迈瑞监护仪（如BeneView系列）及麻醉机（如WATO EX-35/55） - 报警延迟：呼吸窒息报警延迟可设（10–40秒） |  |