| 设备名称 | 脑电双频指数模块 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 8套 |
| 技术参数： 一、核心监测参数 1. BIS指数范围：100～0，实时量化患者镇静/催眠深度。 2. 信号质量指数（SQI）：范围0～100%，实时评估脑电信号采集质量。 3. 肌电信号（EMG）：监测范围70～110Hz，辅助识别干扰。 4. 爆发抑制比率（SR）：范围0～100%，监测过度麻醉导致的脑电抑制状态。 参数 范围 功能说明 BIS指数 100～0 量化镇静深度（100=清醒，0=无脑电活动） SQI 0～100% 实时评估信号质量 EMG 70～110Hz 监测肌电活动，识别干扰 SR 0～100% 监测脑电抑制状态，预警麻醉过深 二、高级功能与性能 1. 双侧脑电监测：支持单侧或双侧大脑独立监测，兼容成人及小儿传感器。 2. 趋势平滑率：提供10秒、15秒、30秒三档平滑率选择，适应不同需求。 3. 抗干扰能力： - 内置肌电过滤及电刀干扰过滤功能； - 具备除颤保护，可与除颤器同步使用。 4. 快速反应时间：BIS数值更新≤1秒，趋势更新≤10秒，实时反馈。 三、数据显示与操作 1. 显示界面： - 兼容目前在用的迈瑞系列监护仪； - 同屏显示双导脑电图、原始波形及趋势图。 2. 趋势图调节：BIS趋势图时间轴可调（10分钟至24小时），支持动态回顾。 3. 报警功能：可自定义BIS高/低限报警值，声光同步警示。 四、数据管理与接口： 1. 存储能力： - ≥1000小时历史数据 + 72小时趋势图形； - 支持事件标记及快照记录关键节点。 2. 数据导出： - 接口：RS232端口、 USB端口（支持U盘直接读取）； - 格式：支持日志打印及移动存储导出。 3. 系统自检：主机、导联线、传感器自动顺序检测，实时提示。 五、安全与认证：- 认证：通过FDA临床有效性及CE认证； - 软件升级：终身免费版本升级，支持功能拓展。 |  |