| 设备名称 | 肌电图诱发电位仪 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 技术参数： 一、功能要求： 通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、脑电图、TOF等测试项目，为手术医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中中枢及周围神经的活动，指导手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。 二、技术参数： 1、放大器：32通道，共64个电极输入插孔，任意两个电极输入插孔均可定义为双极记录通道； 2、采用前置器（放大器）加外接延长盒设计，且延长盒采用字母标识，延长盒连接电缆可自由拆卸，利于维护保养； 3、前置器（放大器）或前置器（放大器）延长盒耗材接口为国际通用标准DIN1.5接口，适配通用耗材，且无需外接或加配通用耗材接口转换配件； 4、灵敏度：0.01V /div到30mV/div分档控制； 5、共模抑制比：≥120dB（提供食品药品监督局出具的检验报告）； 6、噪声电压：≤1.5V（提供食品药品监督局出具的检验报告）； 7、共模输入阻抗≥3000MΩ（提供食品药品监督局出具的检验报告） 8、A/D转换：≥24位； 9、电压灵敏度误差：1V/div～5V/div，误差±10% ； 10、模数芯片采样率：200KHz/通道 11、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测； 12、蒙太奇：所有的输入端都可以设置任意导联； 三、刺激器参数： 1、高电流刺激器、低电流刺激器、恒压刺激器硬件一体化设计，非分体式设计模式，保证同步性。 2、输出方式：单、交替、串、序列 3、安全性：具备功率限制，开机测试功能 4、刺激极性：正相，负相，双相 5、电刺激器：≥20个高电流刺激接口，≥4个经颅恒压刺激接口，≥4个低电流刺激接口 6、电刺激器输出接口采用国际通用标准DIN1.5接口，适配通用耗材，且无需外接或加配通用耗材接口转换配件 7、成串刺激频率：1Hz～1000Hz 8、刺激脉宽：0.01-1ms 9、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为 100mA，误差要求控制在±5% 10、脉冲输出频率：0.1Hz～120Hz 11、刺激强度：0～5mA，0.01mA/级，区间内支持自定义任意值；0～100mA，0.1mA/级，最大刺激强度1000V。 12、声刺激配有标准声学耳机； 13、声刺激输出：左，右，或双耳； 14、极性：疏松、密集和交替三种刺激方式； 15、声刺激器：刺激声强：25-135dB； 16、光刺激：通过LED闪光器可分别刺激左眼、右眼和双眼； 四、软件功能: 1、神经监测软件项目:自发肌电图及电刺激触发肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位、脑电图及脑电频谱分析等。 2、监测技术：具备多项目同步监测、多窗口显示、任意排列、任意调节，项目同步监测，可根据不同的手术方案自由编辑，且设有方案向导可快速完成方案，具备自定义监测项目顺序，全方位监测手术风险的功能神经。 3、TOF测试功能：可直接反映肌松剂的代谢情况，能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。 4、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位；可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。 5、诱发电位功能：多种显示模式，方便对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比。 6、脑电图功能：原始脑电图显示及回放，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示，定量脑电图分析功能。 7、椎弓根钉自动测试功能，有自动调节功能，D-波模态可用来测试脊髓的运动传导通路。 8、具有近神经探测功能，方便了解刺激点与神经间距离。 9、抗手术器械干扰功能：能有效检测出外科手术中使用到的电子器械，有效避免干扰，并可清除电刀或其他设备的干扰信号。 10、自动伪迹抑制功能，记录电极自动报警，如果监测的数据超出了预警范围，仪器自动发出声音预警。 11、噪声分析屏蔽软件：软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰并去除干扰频率。 12、具备多个数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等，同屏显示，也可分屏逐窗口浏览。 13、实时显示波形数据有四种形式：数据的绝对值、每个波形与基线的差值、每个波形与基线的百分比值、刺激参数。 14、实时记录标记和显示事件标志，方便回放，用于后续的临床诊断及学术交流。 15、设备具有自动储存功能，如意外系统断电，重新开机后返回原运行程序，可保留上一次记录的数据，并继续进行监测。 16、原厂全中文软件，操作简便快捷；报告具备模板功能，用户可自行编辑、保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。 17、屏幕打印功能：可将监测波形拷屏并自动导入报告中或存为图片格式。 18、任何一台计算机均可以通过LAN或VPN进行远程数据监视，实现即时网络功能。 五、配置要求： 主机1台、 肌电图诱发电位仪软件1套、 隔离电源1个、 USB隔离器1个、 16道前置器2个、 前置器延长盒4个、 电刺激延长盒2个、 闪光器1个、 耳机1副、 计算机（含显示器、鼠标、键盘）1套、 打印机1台、 台车1辆、 医用一次性针电极（皮下针单线）1盒、 医用一次性针电极（皮下针绞线）2盒、 医用一次性针电极（螺旋针单线）1盒、 医用一次性神经探头（单极球形）1盒、 医用一次性神经探头（单极同芯）1盒、 医用一次性神经探头（双分叉）1盒、 神经和肌肉刺激器用体表电极（单线扇形）4袋、 神经和肌肉刺激器用体表电极（粘贴电极）1包。 |  |