| 设备名称 | 耳鼻喉综合内窥镜摄像系统 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1套 |
| 技术参数： 耳鼻喉综合内镜摄像系统技术参数 一、核心平台技术参数 1. 输出分辨率支持不小于1920x1080，逐行扫描。 2. 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。 3. 主机可同时处理两路图像信号。 4. ▲可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。 5. 可连接至少6种摄像头与电子镜。 6. 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 7. 术野画面至少5级亮度可调。 8. 术野画面至少5级电子放大功能。 9. 至少2种纤维镜图像优化功能。 10. 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 11. 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 12. ▲至少4 个USB接口。 13. 输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。 14. ▲电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 15. 全数字化信号传输。 16. ▲具有技术过时保护：其模块具有兼容性,可升级为3D鼻内镜、3D外视镜等。 17. 可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。 18. 可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数。 19. 智能化图形菜单，避免术野遮挡，直观易懂。 二、摄像头技术参数： 1. 采集像素：摄像头像素不小于1920 x 1080，16：9，逐行扫描。 2. 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 3. 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 4. 摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。 5. 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 三、医用LED灯冷光源 （1） 氙光源，功率≥150W；低温：对组织损伤少，对周边电器元件影响少 （2） 色温6000K，接近日光；光强度可连续 （3） 灯泡使用寿命＞30000小时 （4） 灯泡寿命预警 （5） ▲CF一类认证：最高级别的医用电气安全标准，可用于心脏手术 （6） 纤维导光束，大小 3.5mm，长度≈230 cm，耐热 四、专业级医用监视器：一台 （1） 动态图像高亮版LED专用显示器。 （2） 支持数字高清图像显示。 （3） ≦27寸，全高清格式。 （4） 配备标准的输入/输出端口。 五、耳鼻喉内镜技术参数 1. 内镜： 1） 柱状晶体直视式内镜，广角，0°，直径 4 mm，有效工作长度 ≥18 cm，镜身带颜色标识，方便选择使用。 2） ▲蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒； 3） 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； 4） 内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束； 5） ▲镜子具有可配重复使用冲洗鞘功能，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间； 2. 耳内镜： 1） 柱状晶体直视式内镜，广角，45°，直径3mm，有效工作长度 ≤6cm，镜身带颜色标识，方便选择使用。 2） ▲蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒； 3） 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； 4） 内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束； |  |