脑涨落图仪

1.技术参数

1.1电压测量：误差不超过±10%；

1.2时间间隔：误差不超过±5%；

1.3幅频特性：1Hz～30Hz，偏差不超过-30%～+5%；

1.4噪音电平：≤5μVp-p；

1.5封闭式台车，机箱内配有隔离变压器；

1.6配备无线脑电放大器两套，和主机的有线脑电放大器一起可实现三人同时进行检测、分析（无线脑电放大器功能须提供产品注册证加以证明）；

7.具备神经递质功率、神经递质相对功率、运动指数、兴奋抑制指数、血管舒缩指数、全脑总功率等分析指标（需要提供产品注册检验报告加以证明）；

8.病例分析报告具备功率失衡率显示功能（需要提供病例分析报告加以证明）；

9.病例分析报告能打印递质各脑区的递质相对功率检测值及相对值分布的图文报告（需要提供病例分析报告加以证明）；

10.能打印各脑区的递质总功率分布及全脑、左脑、右脑等总功率统计值的图文报告；

11.能打印各脑区的运动指数、兴奋抑制指数、血管收缩指数的图文报告；

12.具备α单频竞争图和熵值分析参数；

13.采集脑电信号时具有暂停采集、取消采集和继续采集的功能；

14.具有将实测值与参考值范围比较的功能；

15.具有用户管理和病例管理功能，可浏览已有病例和建立新病例；

16.具备大脑分区功能，并显示每脑区的检测结果；

17.具备信息报告诊断模式功能、数字签名功能、根据检测结果生成提示语功能；

18.具备自动删除干扰波功能；

19.具有神经递质柱状图分析功能，以不同颜色表示正常、高于、低于等不同状态；

20.可浏览和打印分析报告；

21.无线脑电放大器带屏幕，可与主机同步显示病历信息（须提供实拍图或界面截图加以证明）；

22.同一台显示器上可同时显示不少于3人的信号采集过程（须提供实拍图或界面截图加以证明）；

23.检测终端为一体式检测帽设计，至少包含16导脑电导联线，不需要进行脑电极的佩戴及摘取，直接将检测帽配戴在头上即可进行检测；

24.检测时间：≤10分钟。