一、技术参数要求

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥6个，每个插槽互插互用，每个槽位具备插件模块红外通讯接口和金属硬件通讯接口双接口。主机显示屏≥15.6英寸彩色电容触摸屏、多点触摸操作，分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，根据环境光自动调节屏幕亮度。整机无风扇设计，标配内置锂离子电池，供电时间≥4小时。

2.配备多功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压，同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸触摸屏，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计。

3.支持≥3通道心电波形同步分析算法。支持双通道有创压IBP监测，适用于成人、小儿和新生儿，支持升级多达8通道有创压监测。支持房颤心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

4.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

5.配备旁流EtCO2监测模块，顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。支持升级主流、微流EtCO2监测模块。

6.支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

支持可升级PiCCO监测模块，采用PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。

7.配备插件式连续血流动力学监测模块，模块可在任意一台监护仪上使用，实现资源共享；

8.采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，通过中心静脉导管及大动脉导管进行监测；

9.监测参数包括：

连续心输出量PiCCO, 每搏量SV;

全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV；

每搏量变异SVV, 脉压变异PPV；

心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW；

全心射血分数GEF，左室收缩力指数dPmx

提供蛛网图，可查看病情变化，蛛网图可设置3-7个监测参数进行显示，通过不同颜色进行分级报警；

10.配备RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数，具有能量代谢参数监测功能。

11.支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测。

支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人、小儿和新生儿。支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。

12.具有血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

具有脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

13.配置配备：

13.1.主机(内置双有创，含体温探头）：2台

13.2.转运模块(内置有创）：2台

13.3.模块:picco1个，无创心排量1个，旁流呼沫2块，顺磁氧2套