| 设备名称 | 麻醉机 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 12台 |
| 技术参数： 一、 工作条件及基本配件 1．操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%。 2．电源：220V (≥±10%)， 50Hz(≥±2%)。 3．后备锂电池使用时间：＞150分钟（全新电池，典型工作状态）。 4．具有RJ45接口、USB接口、RS232C接口等连接功能。 5．机架：中央刹车系统，脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆和抽屉。 6．具备后备触摸板配置，保证站姿和坐姿都可轻松操作。 7．适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 二、气源 1．标配氧气、空气、笑气三气源。 2．氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警。 3．具备气体保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%。 4．快速充氧范围25 - 75 L/min。 5．高压氧输出口：支持连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口。 三、流量计 1．电子流量计，具备机械总流量计。 2．具备氧气空气辅助吸氧流量计。 四、挥发罐 1．标配高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿。 2．标配双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个备用挥发罐的停放位。 五、呼吸回路 1．回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。 2．二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。 3．具备新鲜气体输出口，可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路等。 4．具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 5．具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 6．智能回路报警系统，钠石灰罐未安装到位时，智能识别，并报警提示。 六、呼吸机 1．气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 2．提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV，SIMV-VG，CPAP/PS，手动通气。 3．潮气量设置范围：20ml-1500ml。 4．吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O。 5．呼吸频率：4-100 次/分钟。 6．吸呼比：4:1到1:8。 7．压力限制范围：10到 100 cmH2 O。 8．电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O。 9．吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间。 10．带窒息保护的PS模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：25%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：（PEEP+5）～60cmH2O。 11．上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。 12．具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 13．智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。 14.肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具。 七、数字、波形监测，报警和自检 1.具备三级声光报警功能，有独立红黄蓝报警灯显示。 2. ≥15寸彩色触摸屏，可同屏显示≥3通道波形。 3．内置插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用，配置麻醉气体浓度监测模块（氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）。 4．支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,V-F）监测，BISx4。 5．可选配NMT监测，麻醉机屏幕同屏显示NMT监测参数。 6．同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）。 7．潮气量监测范围：0 到2500ml。 8.PEEP监测范围：0－70cmH2O。 9.可触控报警：报警提示中对于导致报警的原因给予文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限。 10．智能化自检：图示化手动检测，检测失败时给予文字和图示提醒可能出错的原因。 八、麻醉工作站功能 1．可扩展连接同品牌监护仪，全面监测病人生命体征。 2．可扩展连接支持HL7协议的设备。 3．可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出。 |  |