| 设备名称 | 内窥镜用超声诊断设备 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一套 |
| 技术参数： 1、产品形态：便携式、一体式； 2、成像模式：B模式； 3、图像保存：支持≥3种格式图像分别：BMP、JPG、PNG、TIFF等； 4、图像冻结：最大支持冻结500帧连续图像； 5、图像回放：在图像冻结状态下，图像最大回放帧数≥500,支持自动回放及手动单帧回放，自动回放速度在5帧每秒至20帧每秒范围内可设置； 6、图像旋转：支持冻结图像可进行360。任意角度旋转； 7、图像镜像：支持图像基于垂直方向的镜像操作； 8、长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持8组长度测量； 9、面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持8组 测量； 10、图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥26组； 11、画中画：内窥镜超声诊断设备主机支持内镜图像输入，可在同一显示器下同时显示内镜图像及超声动态图像，内镜图像和超声图像显示位置可进行切换； 12、局部放大：内窥镜超声诊断设备的自有图像显示为高分辨率图像，且可局部放大，呈现更清晰的组织细节； 13、增益可调：系统图像增益提供≥15档可调，最小可调值≤1； 14、显示范围可调：系统图像显示范围可调，最大值≤4cm,最小值≥lcm； 15、对比度可调：系统图像对比度提供≥5档可调，最小可调值≤1； 16、患者检查信息库管理：具备患者检查信息库管理功能。可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印； 17、患者检查信息传输：支持DIC0M标准协议，通过网络可传输患者检查信息； 18、原始数据存储：可记录和回放采集到的超声原始数据，可在病例回访时进行范围调节、对比度调节、TGC 调节、图像标注、测量； 19、数据导出：支持通过USB接口可将患者检查信息（图像、检查报告）导出到外接USB存储器； 20、数据接口： 20.1、传输协议：支持USB 3.0协议、TCP/IP协议、DIC0M协议等； 20.2、存储格式：BMP、PNG、JPG等； 21、二维码报告：可将超声图像和报告生成二维码，需要网络支持； 22、报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，并支持手动模板生成； 23、TGC功能：支持≥6段TGC明暗调节功能； 24、记录回放原始数据：可记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节、对比度调节、TGC调节、标注、测量功能； 25、记录回放原始数据：可记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节、对比度调节、TGC调节、标注、测量功能； 26、视频功能：可录制和导出视频文件； 27、应用场景：可根据不同的用户习惯设置不同的默认参数，最多可设置20组； 28、界面风格：可选经典模式，标准模式，宽屏模式三种界面风格； 29、探头识别：可自动识别探头，并调用相应的参数； 30、快速标记：使用自定义按键，在图像上可快速进行标识，并支持标识编辑； 31、支持高清输入显示：可支持高清图像的输入和高清图像的显示； 32、支持双模态显示：可支持超声和内镜的同屏同步同尺寸实时显示； 33、一键切换探头频率：支持对双频探头的频率（12MHz和20MHz）进行一键切换。 34、快照列表：可以显示快照列表； 35、界面语言：支持多语言界面显示，默认中文； 36、输入：支持中英文输入，支持触摸屏输入、支持外接 、专用键盘输入； 37、具有外接辅助显示的功能：支持外接显示屏进行辅助显示； 38、支持参数区域位置拖动调整功能：参数区域可进行位置拖动调整，方便截屏，方便调整输出到工作站显示的内容； 39、双幅成像：支持同屏同时显示一幅冻结图像和一幅激活图像； 40、智能双频成像：支持同屏同时显示中心频率为12MHz和20MHz的一幅冻结图像及一幅激活图像； 41、电源线未连接提示功能：当未连接电源线时，机器会进行提示； 42、电池电量低提示功能：第一次低电量提示后，设备在正常工作状态下，能提供至少 10 min 的续航时间； 43、手势功能：支持图像放大缩小手势、保存图像手势、前后帧手势、测量手势功能； 44、语音控制功能：支持语音控制与语音注释功能； 45、可充电锂离子电池：≥5200mAh，充满最大待机大于 90 分钟。 46、探头性能指标： 46.1 20M超声小探头： 46.1.1、工作频率：20MHz,频率偏差≤±15% 46.1.2、探测深度，≥10mm 46.1.3、轴向分辨力：≤0. 2mm 46.1.4、 图像几何畸变≤±10% 46.1.5、 扫描角度：环形360° 46.2 12M超声小探头： 46.2.1、 工作频率：20MHz,频率偏差≤±15% 46.2.2、 探测深度，≥15mm 46.2.3、轴向分辨力：≤0. 3mm 46.2.4、 图像几何畸变≤±10% 46.2.5、 扫描角度：环形360° 46.3 双频超声小探头： 46.3.1、 工作频率：12MHz+20MHz,频率偏差≤±15% 46.3.2、 12MHz探测深度，≥15mm；20MHz探测深度，≥10mm 46.3.3、12MHz轴向分辨力：≤0. 3mm，20MHz轴向分辨力：≤0. 2mm 46.3.4、 图像几何畸变≤±10% 46.3.5、 扫描角度：环形360° 46.4 双频胆胰超声小探头： 46.4.1、 工作频率：12MHz+20MHz,频率偏差≤±15% 46.4.2、 12MHz探测深度，≥15mm；20MHz探测深度，≥10mm 46.4.3、12MHz轴向分辨力：≤0. 3mm，20MHz轴向分辨力：≤0. 2mm 46.4.4、 图像几何畸变≤±10% 46.4.5、 扫描角度：环形360° 46.4.6、兼容导丝：标称直径≤0.035inch（0.89mm）的斑马导丝 46.5 、配置清单 46.5.1、主机+软件 1套 46.5.2、探头驱动器 1个 46.5.3、内窥镜用超声探头 2根 46.5.4、内窥镜用超声探头（带导丝腔） 1根 46.5.5、推车、专用键盘 各1个 |  |