| 设备名称 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： 一.主要技术参数： 1.用途说明：适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值，以便于评估肝脏纤维化程度；利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的脾脏硬度值，以便于评估门脉高压程度；利用超声衰减参数技术，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，便于评估肝脏脂肪变程度。（提供设备注册证，设备模块及功能适应症均需在注册证体现） 2.肝病评分系统：影像管理工作站支持MASH和肝癌风险评估功能 3.运算测量及显示：硬度值中位数、脂肪肝值平均值、单次测量硬度值、有效测量次数、IQR、标准方差，患者信息等。 4.工作状态指示 :剪切波探头具有LED工作状态指示灯，提示探头工作状态。 ▲5.智能肝脏定位:通过肝脏定位指示灯颜色变化，提示肝脏最佳检测位置,辅助肝脏定位。 6.智能压力控制：通过压力指示灯实时监测探头承受压力范围，且当压力过大或过小自动停止检测。 7.连续脂肪变检测：连续采集≥200次有效脂肪衰减参数，自动剔除无效测量数据,降低变异性，以获得更稳定可靠的结果。 8. 临床研究模式：临床研究数据分区储存，分类管理。（提供彩页或说明书等证明文件） 9.肝脏硬度范围：≥1.5Kpa-75Kpa 10.脾脏硬度范围：≥5Kpa-95Kpa 11.超声衰减范围：≥100dB/m -400dB/m 12.测量单位:硬度单位:kPa,超声衰减参数:dB/m 13.剪切波探头超声频率：≥3.5MHz ▲14.剪切波探头直径 : ≤7mm - 脾脏检测模式下剪切波频率：≥100Hz，肝脏检测模式下剪切波频率：≥50 Hz 16.剪切波振幅:≥2mm 17.测量深度：≥25mm-65mm(皮下) ▲18.剪切波探头激发方式：手控开关激发（开关按钮在探头上） 19.影像引导探头：≥64阵元,频率：≥3.5 MHZ,探测深度：≥120mm 20支持双屏显示功能:≥12"多点触控高清LCD显示屏,≥21"多点触控高清显示屏. 21.主机容量:内存:≥4G，储存容量:≥256GB。 20.电池续航时间 ≥2小时 21.信号端口：至少包括RJ45、USB、剪切波探头接口。 ▲22.影像管理工作站:具有影像接收,传输,显示,存储和管理功能,可与设备搭配使用.（需具备注册证） 备注：▲ 为重点参数. - 配置要求 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 主机; 台; 1. 2; 剪切波探头; 把; 1. 3; 影像引导探头; 把; 1. 4; 脂肪肝定量模块; 套; 1. 5; 肝脏硬度定量模块; 套; 1. 6; 脾脏硬度定量模块; 套; 1. 7; 影像管理工作站; 套; 1. 8; 肝病综合评分系统; 套; 1. 9; 图文输出设备; 台; 1. 10; 专用电源线; 根; 1. 11; 中文说明书; 本; 1. 12; 简易操作流程卡; 套; 1. |