| 设备名称 | 磁场刺激仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1套 |
| 技术参数： - 适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。 - 主机： - 外观结构：一体式主机，脉冲源，冷却系统高度集成，可靠性佳；非堆叠结构，稳定性好，无倾覆、坠落风险。 - 冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；冷却系统具备自主知识产权，可被证实降低噪音和节约能源。 - 操作系统：可移动PC端承载管理软件，非一体机触摸屏，避免误触与老化失灵。Windows操作系统，操作便捷灵活。 - 刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T - 磁感应强度稳定输出允差：≤±5% - 磁感应强度的最大变化率：至少包括20KT/s~80KT/s - 脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs，在保证脉冲宽度一致的前提下，脉冲上升时间越大，意味着对神经元的调控时间也就越长。 - 输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs - 输出脉冲频率：0.1Hz~80Hz可调；脉冲频率允差值：≤±2% - 电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达4000VAC。 - 安全预警： - 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。 - 在设备连续工作中，具有手动停止磁场输出的功能，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。 - 可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。 - 刺激线圈： - 标配儿童圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激。 - 线圈全封闭一体式工艺，无孔设计，加工一次成型。 - 可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型。 - 可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型。 - 具有电动吸液和电动排液功能。 - 软件功能： - 可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。 - 可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案，海量储存。 - 实时线圈温度显示。 - 可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。 - 可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档，方便复制和粘贴到硬盘、U盘等其他存储设备。 - 检测模式： - 检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、ICI/ICF检测、静息期检测等检测功能。 - 检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。 - 具备自动计算神经传导时间功能。 - 具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。 - 通道数：≥2通道 - 采样率：≥100KHz - 传输方式：内置Mep模块有线传输信号稳定且无需充电，非无线传输外挂式Mep模块，集成于主机。 - 最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：包含1000Hz以上。 - 刺激模式 - 单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。 - 支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出。 - 支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31000ms~31000ms内可调，步长1ms。 - 定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。 - 内置超过50个儿童专属方案，可供临床选择，治疗方案涵盖脑性瘫痪、注意力缺陷、抽动症、孤独症等疾病，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。内置治疗保护算法，确保自定义方案安全、有效。 - 能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。 - 治疗方案提供详细图文描述，配合专利定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。 - 触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。 - 触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。 - 操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms。 - 操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。 - 支持扩展经颅磁刺激随动导航系统。 - 开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。 - 生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。 15.配置要求： 16.备注：竞标现场出示设备相应型号的正规产品说明书。 货物名称; 规格型号; 数量. 磁刺激器主机; 1台. 冷却系统（液态内循环冷却系统）; 1套. 操作软件; 1套. 刺激线圈; 圆形或八字形; 共2副. MEP模块; 双通道; 1个. 支架; 2个. 刺激定位帽; 10套. |