| 设备名称 | 阅片工作站 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 3台 |
| 技术参数： - ▲尺寸：≥28英寸，分辨率：≥3840×2560，点距：≤0.1554（H）×0.1554（V）mm，对比度：≥1500：1，可视角度：≥178°，最大亮度≥1200cd/㎡，响应时间：≤14ms，色彩位数：≥281.47Trillion Colors（48bit）（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） - 信号接口包括：HDMI×1、DP×2、Type-C×1数字信号输入，DP×1数字信号输出等 - USB接口包括USB Type A ×2、USB Type B ×1等 - DICOM标准：显示器完全符合DICOM3.14标准，具有根据显示亮度动态调整DICOM曲线功能，且在显示器支持的亮度范围内任意亮度下均符合DICOM3.14的显示标准 - 色彩重建：显示器能自动识别图像中的彩色内容，在灰阶内容符合DICOM Part14标准的情况下，对彩色内容的亮度及色调进行重新构建并校准，从而实现在同一屏幕上的灰度图像使用DICOM曲线，彩色内容使用Gamma曲线进行混合显示 - ▲显示器菜单调节：无按键设置，通过显示控制软件在计算机端调节参数（提供实际产品功能菜单的截图界面照片证明及提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） - 残影消除：显示器可自行对残影进行消除，保证医学影像显示的精准 - 疲劳提醒功能：显示器持续使用一段时间屏幕显示提醒功能，并可通过显示控制软件菜单进行开关控制、选择时间 - 一键截图：显示器具有截图功能，可在不依赖第三方软件的情况下通过热键唤醒截图功能，可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存 - 一键切换亮度：显示器可通过鼠标一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节 - 色彩转灰度：显示器支持鼠标一键打开色彩转灰度功能，以方便临床诊断过程中一键进行切换对影像病灶进行精准诊断 - ▲屏幕共享：内置屏幕共享系统，具备Type-C接口，支持外部笔记本、手机和平板设备图像可直接投屏观片，方便对外部设备的影像进行浏览沟通，并支持对笔记本、手机和平板等设备进行充电，充电功率≥65W（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） - 仅一套键鼠即可控制诊断工作站电脑和其他设备，操作随显示内容自动切换 - 通过显示器前置嵌入式胶片夹，可自动识别胶片的插拔状态，自动开启或关闭观片灯模式，且左右分屏可单独或同时进入观片灯模式，胶片夹与整机一体化设计 - 可实时监测出使用环境的温度、气压、湿度等数值，方便用户掌握实时的工作环境数据 - 通过集成于显示器正面的DICOM校准系统对DICOM显示曲线合规性进行自动检测与校正 - 显示器下侧设有键盘灯、氛围灯，与整机一体化设计，可自由调光调色，颜色≥1000种，在标准阅片环境下开启后可照明键盘区域，方便医生编写报告，开启氛围灯，可减少周边环境和显示器之间的对比度，防止在屏幕上产生眩光，缓解眼睛疲劳 - 通过智能感控对用户工作状态进行检测，以控制显示器的显示状态 - 当显示器温度高于预定温度时，传感器会检测到温度差异并将信号传输至温度控制系统，温度控制系统对显示器温度进行控制 - 显示屏采用低频闪显示技术，降低眼睛疲劳度，同时对医生的阅片时间进行设置提醒管理 - ▲显示模式可选择设置自然、护眼、清新和自定义，自定义可对红绿蓝三原色进行无极调节（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） - ▲显示器内置医疗级标准电源，支持交流电源供电，无需外接电源适配器，缓解了安装区域的杂乱，营造舒适的工作环境（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） - 支持交流电源供电或直流24V电源适配器供电两种方式 |  |