| 设备名称 | 单细胞悬液制备仪 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一套 |
| 技术参数： 1.单次样本处理量:20-4000 mg; 2.缓冲液体积 0.3-10 mL; 3.电机转速:0-4000 rpm，顺时针+逆时针双向; 4.处理时间大概 15-30min; 5.运行通道:通道≥4 个，可以独立运行，可同时处理≥4 个不同组织样本; 6.温度控制:内置加热系统，至少≥4个独立的加热通道可智能维持处理体系温度稳定在37℃，温度调节范围在 0-100℃; 7.处理功能≥4 种，可获得高活性的单细胞悬液，可获得组织匀浆用于蛋白和核酸提取，还可将组织解离成单细胞核悬液，并能实现组织离体灌注; 8.内置≥70 个组织处理程序，不同组织搭配不同标准化处理程序，其中细胞核提取程序≥1个，组织匀浆程序≥3个，同时配置自定义程序≥500条。允许直接编辑更改并优化程序参数，满足特殊组织样本的自定义程序设置的，自定义程序可编辑可存储; 9.搭配广谱解离液，可以处理多种不同的组织，至少包括人或者小鼠的肿瘤、脐带、皮肤、脾脏、肝脏、肺脏、肌肉、神经、脂肪、血管等组织; 10.组织处理管:可同时用于单细胞样品制备和组织匀浆等，一次性使用，独立包装，密闭耗材，满足无菌操作要求，减少细胞污染; 11.携带 USB 接口，可用于厂家持续性更新优化后的解离程序，免费升级； 12.主机一体化设计，配置≥7 寸高清触摸显示器，可显示各个通道的工作状态; 13.仪器配置双语模式，中文+英文可自由切换; 14.认证标准:整机具有 CE 认证; 15.控制系统:先进的控制技术和数据通信技术，可以达到高效、稳定的控制效果 16.电机:高速无刷电机，具有体积小，转速高，噪音低，防水等功能，解决实验液体意外酒落损坏电机的问题。 |  |