## Sheet1
消毒供应中心监测类耗材一批目录及采购需求
类别 | 耗材名称 | 耗材规格 | 使用科室 | 计划价/元 | 单位 | 年使用量 | 总金额/元 | 使用参数
灭菌监测类耗材 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式） | 1243A | 消毒供应中心 | 882 | 包 | 115 | 101430 | 产品应用于134℃压力蒸汽灭菌包内化学监测,符合ISO 11140.1-2005 6.4.2/ISO 11140.1-2005 7.2;ISO 11140.1-2005 7.7/ISO 11140.1-2005 11.2-3-4-5-8；符合AMMI标准和ISO认证,有BSI认证证书；有相应的卫生安全评价报告,产品所用药片不含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯等化学物质；通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果（能提供第三方检测报告），产品有效期不低于24个月；该指示卡可作为紧急情况下，植入型器械提前放行使用的依据；属于5类化学指示卡，与生物指示剂具有拟合性。
| BD指示条 | 211-150 | 消毒供应中心 | 52 | 条 | 700 | 36400 | 用于WS.310强制规定的蒸汽灭菌器预热后、每日正式灭菌前的机器空载BD测试；通过134℃，3.5分钟灭菌时间，指示条能均匀变色，在蒸汽穿透不完全、空气未成功排除、漏气、蒸汽杂质高的情况下，BD指示条可见渐变的不完全通过结果（变色异常），通过最终装置内卡条颜色是否100%变黑来判断BD程序的通过与否；卡条可自粘，方便存档；表面覆膜，指示物无溢出风险。
| 综合挑战测试包 | 41382 | 消毒供应中心 | 150 | 包 | 208 | 31200 | 用于验证脉动高温蒸汽灭菌器灭菌的有效性，通过模拟灭菌物品的抗性环境，确保灭菌过程达到标准要求。配有化学指示物（五类卡）及生物指示物（嗜热脂肪杆菌芽孢生物指示剂)，生物结果判读时间：0.5-3小时。有第三方检测报告或消毒类产品卫生安全评价报告。可对整个灭菌批次进行监测和放行并可留证，便于追溯。
| 灭菌指示包装袋和卷 | 200MM*200M | 消毒供应中心 | 520 | 卷 | 22 | 11440 | 1.每个产品上印有明确标明规格尺寸、批号信息，方便科室使用和追溯； 2.纸的透气度不小于3.4μm/(Pa.s)，封口强度不小于2N/15mm，须提供第三方透气材料和非透气材料的质量测定、压力蒸汽及环氧乙烷灭菌因子穿透测试（双层包装），透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格，包装材料的无菌有效期应为≥180天，3.包装材料不得含重金属，应无皮肤刺激、致敏，应无潜在细胞毒性，密封无渗漏，油墨不得转移；4.纸面不得低于70g，要求两个以上变色标识（压力蒸汽、环氧乙烷）。5.化学灭菌后无残留、可提供双层包装化学灭菌后无残留。
|  | 300*200（mm) | 消毒供应中心 | 787 | 卷 | 13 | 10231
|  | 150MM*200M | 消毒供应中心 | 405 | 卷 | 25 | 10125
|  | 100MM*200M | 消毒供应中心 | 267 | 卷 | 27 | 7209
|  | 75MM*200M | 消毒供应中心 | 218 | 卷 | 22 | 4796
|  | 55mm*200M | 消毒供应中心 | 189 | 卷 | 24 | 4536
| 封口测试纸 | MD120 120度 | 消毒供应中心 | 7.2 | 张 | 450 | 3240 | 测试纸与纸塑包装袋及特卫强包装材料的物理、化学、机械及阻菌性能一致，且与封口设备兼容。有第三方或相应的检测合格报告。特卫强材料适用温度为：110℃-130℃，纸塑包装适用温度：180℃-220℃。
| 合计： | [5 empty] | 220607元
竞标要求：如投标为进口产品请提供生产厂家授权，投标请携带样品