采购需求： - 适用于精子浓度、活力检测、精子形态分析和DNA碎片分析，并具备质控功能。 - 精子浓度与活力检测功能 - 采用相差原理检测精子，可识别和抓捕头部发亮的精子。识别相差背景下的精子，不识别杂质、凝集区域及大片气泡。 - 对识别出来的精子进行标记，显示精子运动轨迹、精子运动参数以及绘制VSL 连线功能，可导出精子运动参数数值。 - 具有圆细胞、白细胞等非精子细胞添加及分析功能，在分析的过程中可自动计算浓度。 - 具有精子凝集度自动识别和过滤功能。 - 自动检测以下项目：精子总数、精子浓度、精子总活力、前向运动精子（PR）、非前向运动精子（NP）、不动精子（IM）、活跃（有效）运动精子（AM）、特快（超活化）运动精子（EM）、快速前向运动精子（QPR）、曲线速率（VCL）、直线速率(VSL)、平均路径速率(VAP)、精子头侧摆幅度(ALH)、直线性(LIN)、摆动性(WOB)、前向性(STR)、鞭打频率(BCF)和平均角位移 (MAD)。 - 精子形态学分析功能 - 支持对巴氏染色、Shorr 染色、Diff-quik 染色后的精子形态进行分析和分类。 - 具有尾部识别功能，不识别杂质、圆细胞、上皮细胞及凝集区域功能。 - 具有空泡识别功能，可自动识别空泡异常的精子。 - 具有人工修正功能，可对误捕的精子进行人工修正，支持批量修改。 - 具有精子正常形态快速筛查功能，可将分析的正常形态精子集中显示并批量修改。 - 具有精子临界形态快速筛查功能，可将分析的临界形态精子集中显示并批量修改。 - 具有自动检测分析以下项目：分析精子数、正常形态、异常形态、临界形态、头部、颈部和中段、残留胞浆、主段、顶体及其分类。 - 具有实时显示并将连续分析的形态学视野拼接为整图，整图中显示精子的分割效果及相关参数，整图可实时预览，实时缩放。 - 精子 DNA 碎片分析功能 - 具有识别 DNA 碎片功能，不识别杂质、圆细胞、上皮细胞及凝集区域功能。 - 具有显示精子 DNA 碎片测量参数功能，可导出精子测量参数数值。 - 具有自动检测分析以下项目：DNA 完整（无碎片）、DNA 断裂（有碎片）、大晕环、中晕环、小晕环、无晕环及测量参数。 - 可根据世界卫生组织《人类精液检查与处理实验室手册》第五版、第六版标准切换检测，并输出相应标准的结果。 - 质控功能：可生成月监测表、Xbar 图、Sbar 图、Bland 图、Youden 图和双因素方差分析图。 - 精子浓度分析准确度： - 精子浓度分析相对偏差≤±5%。 - 识别精子个数抓捕准确率≥96%。 - 识别杂质的误捕率≤3%。 - 精子活力分析准确度： - 可测定的动态样品的直线速率为 0-100μm/s。 - 精子活力分级符合率：前向运动（PR）符合率≥95%，非前向运动（NP）符合率≥90%，不动精子（IM）符合率≥98%。 - 精子形态学分析准确度： - 识别精子形态个数抓捕准确率≥96%。 - 识别正常形态精子及异常形态精子，识别符合率≥98%。 - 头部形状判别符合率≥95% - 识别精子 DNA 碎片个数抓捕准确率≥96%。 - 重复性 - 精子浓度、活力的变异系数（CV）≤2%。 - 正常形态精子百分率的变异系数（CV）≤3%。 - 精子 DNA 碎片率的变异系数（CV）≤2%。 - 稳定性 - 开机 8 小时内，精子浓度、活力的变异系数（CV）≤2%。 - 开机 8 小时内，正常形态精子百分率的变异系数（CV）≤3%。 - 开机 8 小时内，精子 DNA 碎片率的变异系数（CV）≤2%。 - 具有自动扫描、自动聚焦、自动切换视野、自动分析的功能，实现 X、Y、Z 三个平台全自动扫描对焦； - 采集图像的同时可以进行标本的分析及审核，节约操作时间，提高工作效率。 - 具有单次筛查性和两次差异性检测功能，可显示单次、两次检测结果。 - 具有核对两次检测结果是否在 95%的可信区间的功能，并能以均值出报告。 - 统计抽样误差功能：在两次检测到精子条数少于 400 条时，自动计算误差并在报告中显示抽样误差大于 5%。 - 采集浓度与活力检测标本每个视野图像平均时间≤2.5s；采集形态学和 DNA 碎片标本每个视野图像平均时间≤1.0s。 - 检测每份浓度与活力标本和 DNA 碎片标本平均时间≤30s；检测每份形态标本平均时间≤60s。 - 支持扫描枪自动扫码、识别功能，病人信息自动录入，支持HIS/LIS接入。 - 具备报表电子签名功能。 - 具有备份还原功能，能备份还原本机的数据库。 - 具有数据迁移和图片删除功能，当内存预警时，可以删除图片，但保留检测报告功能，或者将数据迁移至其余电脑查看。 硬件参数 1. 主机一套。包含显微成像模块、自动扫描模块、温控系统模块、计数池模块、精子质量分析系统软件。 2. 配备3个物镜， - 10X：平场消色差相差物镜,N.A. 0.25,工作距离 10.5 mm - 20X：平场消色差相差物镜,N.A. 0.40, 工作距离1.2 mm - 40X：平场消色差物镜，N.A. 0.65 - 100X：平场消色差相差物镜（油镜）,N.A. 1.25，工作距离 0.20mm - 配备ECO模式，在一段时间不活动后会自动关闭照明。待机时长可调整。 - 聚光镜：相衬聚光镜，N.A. 0.9。具备不少于6个孔位 - 具有智能光强管理（LIM）功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别。LIM功能可减少40%的光强度调整时间。 - 高强度白色LED光源，使用寿命≥60000小时，含复眼光学器件，即使在高倍率下也可以获得明亮且亮度均匀的图像。配备视场光阑。 - 配备三目镜筒，视场数25mm。支持通过目镜观察精子成像及复核。 - 彩色相机：1/1.2"靶面，164 fps，不低于230 万像素，分辨率不低于1920 x 1200 - 工作站：i7四核处理器、23寸1920×1080分辨率屏、16G内存/1T硬盘 - 载物台支持放置一次性精子承载片（分体式）、一次性精子检测板（一体式）、Makler计数板，无需配备辅助装置，平台的平整性不受影响。 配备大面积恒温加热玻璃，温控 36.5℃±0.5℃，温度精度±0.1℃。软件界面实时显示当前加热玻璃的温度（℃）。当温度异常时具备提示功能