## Sheet1
口腔材料目录及参数（非标） |  | 口腔科门诊修复、种植及正畸产品采购需求
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划价（元） | 预估年使用量 | 预估总金额（元） | 使用科室 | 技术参数
1 | 牙科高速气涡轮手机 | BDT-4 | 把 | 750 | 5 | 3750 | 口腔科 | 1、头部规格：力矩型，尺寸大小：φ12.2×14.6。 2、轴承配置：陶瓷球形轴承，坚固耐用。 3、连接形式：4孔直连式。 4、材质：铜合金头部和机身，表面喷砂及电镀处理，Ni+Cr镀层（机身防滑设计、握感佳） 5、冷却形式：端面四孔喷雾,最佳冷却效果，喷雾均匀，冷却无盲区。水压在0.1Mpa以上就可充分成雾，特别适合水压低的地区使用（最佳冷却条件：水压0.2MPa，雾化气压0.2-0.35MPa）。 6、工作压力（手机口）：0.25-0.27MPa。 7、空载转速：≥300000rpm。 8、噪音：≤68dB。 9、动平衡工艺：机芯高精度动平衡工艺。 10、可承受135℃±2高温高压蒸汽灭菌。 11、质保期：1年。
2 | 超声洁牙机手柄 | HP-5L | 把 | 550 | 5 | 2750 | 口腔科 | 1 电源输入:190VAC-230VAC 2 输出的尖端主振动偏移:1μm-90μr3输出的尖端振动频率:28kHz±5kHz4 输出的半偏移力:0.1N-2N5尖端输出功率:3W-20W 6 进水压力:0.01MPa-0.5 MPa 7.带可更换光源
3 | 光固化机（白色） | MaxCure9（一秒固化） | 台 | 600 | 2 | 1200 | 口腔科 | 1.主要功能及参数： P1高光强:2300mW/cm²~2500mW/cm2固化时间:1S、3S 用于正畸托槽、桩核和瓷贴面光敏粘接剂固化 P2 标准光强:1000mW/cm²~1200mW/cm2固化时间:5S、10S、15S、20S用于常规固化树脂 2.金属前接头，耐摔，防开裂，轻松抵达后牙，保证光线平行输出。 3.大容量电池，充满电后10秒固化大约能使用1300次以上。 4.宽谱升级，蓝紫光适用于市面上所有树脂材料的理想固化。 5.恒流驱动技术，恒定光强输出，稳压恒定功率，不随电量下降而衰减。 6.灯头可以360度旋转，方便医生操作。
4 | TRAUS 90打磨机 | TRAUS90+102S | 台 | 800 | 1 | 800 | 口腔科 | ‌1.转速‌：3600转/分钟 ‌2.功率‌：4.8千瓦 ‌3.砂轮规格‌：平形砂轮φ150×65×φ55 ‌4.主轴转数‌：4100转/分钟 ‌5.磨头倾斜角‌：90° ‌6.磨头行程‌：90毫米 ‌7.整机质量‌：120千克 ‌8.外形尺寸‌：1650×465×831毫米
5 | 代型材料 | 正方形 /（1.5型14片装） | 片 | 13.5 | 60 | 810 | 口腔科 | 透明片状，塑料材料正方形 /（1.5型14片装）
6 | 代型材料 | 正方形 /（1.0型20片装） | 片 | 12 | 100 | 1200 | 口腔科 | 透明片状，塑料材料正方形 /（1.0型20片装）
7 | 牙科种植导板 | Yy-8 1.5毫米软片 | 片 | 13.5 | 20 | 270 | 口腔科 | 塑料材质Yy-8 1.5毫米软片
8 | 牙科种植导板 | Yy-5 1.0毫米软片 | 片 | 12 | 20 | 240 | 口腔科 | 塑料材质Yy-5 1.0毫米软片
9 | 钢质机用根管器械 | 21mm 25# | 合 | 58 | 20 | 1160 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
10 | 牙胶尖Gutta Percha Points | 牙胶充填仪（牙胶棒100粒/盒） | 合 | 480 | 4 | 1920 | 口腔科 | 粉色，长条颗粒状，加热可溶解塑形
11 | 拔髓针 | 0# | 板 | 28 | 12 | 336 | 口腔科 | 由手柄和针体组成，对根管内部进行处理的针形器械。可重复使用。
12 | 拔髓针 | 00# | 板 | 28 | 6 | 168 | 口腔科 | 由手柄和针体组成，对根管内部进行处理的针形器械。可重复使用。
13 | 拔髓针 | 000# | 板 | 28 | 20 | 560 | 口腔科 | 由手柄和针体组成，对根管内部进行处理的针形器械。可重复使用。
14 | 根管锉 | 31mm 15-40# | 盒 | 35 | 50 | 1750 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
15 | 根管锉 | 28mm 15-40# | 盒 | 35 | 50 | 1750 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
16 | 根管锉 | 25mm 40# | 盒 | 42 | 20 | 840 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
17 | 根管锉 | 25mm 35# | 盒 | 42 | 10 | 420 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
18 | 根管锉 | 25mm 30# | 盒 | 35 | 50 | 1750 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
19 | 根管锉 | 25mm 25# | 盒 | 35 | 50 | 1750 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
20 | 根管锉 | 25mm 20# | 盒 | 42 | 20 | 840 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
21 | 根管锉 | 25mm 15# | 盒 | 42 | 10 | 420 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
22 | 根管锉 | 25mm 10# | 盒 | 35 | 50 | 1750 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
23 | 根管锉 | 25mm 08# | 盒 | 42 | 20 | 840 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
24 | 根管锉 | 25mm 06# | 盒 | 42 | 10 | 420 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
25 | 根管锉 | 21mm 40# | 盒 | 35 | 20 | 700 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
26 | 根管锉 | 21mm 35# | 筒 | 35 | 20 | 700 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
27 | 根管锉 | 21mm 30# | 盒 | 35 | 30 | 1050 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
28 | 根管锉 | 21mm 25# | 盒 | 35 | 10 | 350 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
29 | 根管锉 | 21mm 20# | 盒 | 35 | 20 | 700 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
30 | 根管锉 | 21mm 15# | 筒 | 35 | 20 | 700 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
31 | 根管锉 | 21mm 10# | 盒 | 35 | 30 | 1050 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
32 | 根管锉 | 21mm 08# | 盒 | 35 | 30 | 1050 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
33 | 根管锉 | 21mm 06# | 盒 | 42 | 10 | 420 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
34 | 正畸钳.转矩成型钳（标准型） | 转矩成型钳（标准型） | 把 | 480 | 10 | 4800 | 口腔科 | 不锈钢
35 | 车针（长柄钨钢车针）智齿车针 | 28mm#1557 4支/盒 | 盒 | 160 | 50 | 8000 | 口腔科 | 本产品由工作部和杆部组成。工作部材料为碳化钨金属，杆部材料为不锈钢金属。
36 | 正畸钳.转矩成型钳（标准型） | 4P09-300转矩成型钳（标准型） | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.转矩成形钳两爿合拢后,钳口缝隙为0.2-0.3mm 2.钳子头部的粗糙度为Ra≤0.008.
37 | 康桥 持针钳(细直）16cm | 细针直型（16cm) | 把 | 50 | 10 | 500 | 口腔科 | 不锈钢材质，细针直型16cm120-1600
38 | 正畸钳 | 4P08-300带环去除钳（标准型） | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.塑料头的孔中心与外圆中心的同心度为0.05mm. 2. 带环去除钳的刀刃离塑料头面的间隙为0.1-0.4mm. 3. 带环去除钳必须有三把做手柄200N的强度检测(每年做一次)。
39 | 根管锉 | 21mm 08# | 盒 | 42 | 30 | 1260 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
40 | 正畸钳 | 4P02-301牵引钩专用钳（标准型） | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.钳头成倒八字型,缝隙为0.3-0.5mm。 2.有三把做手柄300N的强度检测。 3.钳夹2.1牵引钩在0.017”*0.025”不锈钢丝上,至少能承受10N的横向拉力。 4.钳子螺丝沉孔小孔与轴的间隙为1丝。 5.钳子沉孔研磨平面与叠锶面平行度不大于2丝
41 | 正畸钳 | 4P05-302后牙托槽去除钳（标准型） | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.钳口的缝隙为0.1-0.3mm. 2.托槽去除钳必须有三把做手柄200N的强度检测(每年做一次)。 3.钳头部的粗糙度为Ra≤0.008.
42 | 正畸钳 | 颊面管去盖钳（叠鳃式） | 把 | 680 | 5 | 3400 | 口腔科 | 颊面管去除
43 | 抛光膏 | 36g/支 | 支 | 15 | 20 | 300 | 口腔科 | 由硼砂（四硼酸钠含量1.5-3%）、丁香酚（0.4-0.7%）、天然薄荷成分组成。
44 | 棕色空瓶 | 500ml | 个 | 20 | 5 | 100 | 口腔科 | 玻璃材质
45 | 机扩头 | CA161 | 把 | 980 | 5 | 4900 | 口腔科 | ★1、变速比：6:1减速； ▲2、输出转速范围：25rpm~2500rpm； 3、输出扭矩范围：0.4~5.0Ncm； ★4、接触人体部位材质为铝或不锈钢； 5、弯手机重量≤24g； ▲6、机脖直径≤6.2mm； 7、运动方式支持：连续正转、连续反正、往复旋转； 8、可用134℃进行高温高压灭菌。
46 | 3%次氯酸钠 | 250ml | 瓶 | 38 | 15 | 570 | 口腔科 | 3%次氯酸钠溶液有效氯2.3%-3.5%(w/v，牙科根管抑菌消毒冲洗，清除细菌、有机物等，对金属有腐蚀性，对织物有漂白性；需避光常温通风保存。
47 | 敷料镊 | 20cm | 把 | 25 | 10 | 250 | 口腔科 | 不锈钢材质，长度20cm
48 | 敷料镊 | 16cm | 把 | 18 | 10 | 180 | 口腔科 | 不锈钢材质，长度16cm
49 | 不锈钢镊子筒 | 大号 15cm | 个 | 19 | 10 | 190 | 口腔科 | 不锈钢材质，高15cm
50 | 不锈钢镊子筒 | 小号 11cm | 个 | 15 | 10 | 150 | 口腔科 | 不锈钢材质，高11cm
51 | 车针盒72孔高温高压消毒盒（铝针盒白 135℃） | 白色 135℃ | 个 | 90 | 5 | 450 | 口腔科 | 全铝材质，长方形带孔盖置物盒，72插孔
52 | 牙用锉 | 25mm 15# | 盒 | 42 | 10 | 420 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
53 | 根管充填器 | 21mm 20# | 盒 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 工作部分渐细、横截面为圆形的手动器具。可重复使用。
54 | 牙用锉 | 21mm 10# | 盒 | 42 | 10 | 420 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
55 | 根管充填器 | 21mm 25# | 盒 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 工作部分渐细、横截面为圆形的手动器具。可重复使用。
56 | 牙用锉 | 21mm 15# | 盒 | 42 | 10 | 420 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
57 | 牙用锉 | 25mm 10# | 盒 | 42 | 20 | 840 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
58 | 根管锉 | 25mm 25# | 盒 | 35 | 20 | 700 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
59 | 根管锉 | 25mm 20# | 盒 | 35 | 20 | 700 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
60 | 钢质机用根管器械 | 32mm 3号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
61 | 钢质机用根管器械 | 32mm 5号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
62 | 钢质机用根管器械 | 32mm 2号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
63 | 钢质机用根管器械 | 32mm 4号(P钻） | 板 | 58 | 5 | 290 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
64 | 钢质机用根管器械 | 32mm 1号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
65 | 钢质机用根管器械 | 32mm 3号（G钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
66 | 钢质机用根管器械 | 28mm1- 6号（G钻） | 板 | 58 | 5 | 290 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
67 | 钢质机用根管器械 | 32mm 2号（G钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
68 | 钢质机用根管器械 | 4*1 | 盒 | 58 | 20 | 1160 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。柄部原材料由SUS430系ASK3200制造
69 | 钢质机用根管器械 | 28mm 5号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
70 | 牙周器械包 | 4支装 | 套 | 280 | 10 | 2800 | 口腔科 | 不锈钢材质，4把双头弯曲形带刃口工作手柄器 械包中4× l由 已备案的沪浦械备 20150117号 牙科钿f治器 中的KC够/6;KC G7/8;KC G11/12: KC G13/14组 成;器 械包中 9× 1由 已备案的沪浦械备 2m6o1.迦 脚 刮治器中的 KC Gl/2;KC G3/4; KC G5/6: KC G7/8; KC G9/10; KC G11/12; KC G13/14: KC G15/16; KC G17/18组 成
71 | 钢质机用根管器械 | 28mm 4号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
72 | 钢质机用根管器械 | 28mm 1-6号(P钻） | 板 | 58 | 5 | 290 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
73 | 小毛刷 消毒刷（光固化涂药棒） | 黄色 | 桶 | 20 | 50 | 1000 | 口腔科 | 塑料手柄，单头海绵工作尖
74 | 钢质机用根管器械 | 28mm 3号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
75 | 钢质机用根管器械 | 28mm 5号（G钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
76 | 慢失TM消毒凝胶 | 1g/支 | 支 | 65 | 30 | 1950 | 口腔科 | 含18%-22%甲醛及多聚物凝胶。‌‌
77 | 钢质机用根管器械 | 28mm 2号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
78 | 钢质机用根管器械 | 28mm 4号（G钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
79 | 钢质机用根管器械 | 32mm 1-6号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
80 | 钢质机用根管器械 | 28mm 3号（G钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
81 | 钢质机用根管器械 | 32mm 5号（G钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
82 | 钢质机用根管器械 | 28mm 1号(P钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
83 | 钢质机用根管器械 | 28mm 2号（G钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
84 | 钢质机用根管器械 | 32mm 4号（G钻） | 板 | 58 | 10 | 580 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
85 | 钢质机用根管器械 | 32mm1- 6号（G钻） | 板 | 58 | 5 | 290 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
86 | 钢质机用根管器械 | 28mm 1号（G钻） | 板 | 58 | 5 | 290 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造
87 | 小毛刷 消毒刷（光固化涂药棒） | 白色 | 桶 | 20 | 40 | 800 | 口腔科 | 塑料手柄，单头海绵工作尖
88 | 金冠剪 直（11cm） | 直 | 把 | 50 | 20 | 1000 | 口腔科 | 不锈钢材质，总长11cm，尖直型
89 | 调拌纸砖 ( O COME ) | / | 本 | 20 | 20 | 400 | 口腔科 | 白色光滑无毛刺不吸水纸张
90 | 牙科用毛刷 | 100支/桶 小号 | 桶 | 20 | 40 | 800 | 口腔科 | 塑料手柄，单头海绵工作尖b026486
91 | 牙科石膏产品 ( 白石膏 ) | 800g | 袋 | 7 | 30 | 210 | 口腔科 | 手动搅拌一般 30 秒 - 1.5 分钟，真空搅拌多为 30 秒；工作时间普遍 3 - 8 分钟，Ⅱ 类部分产品可达 8 分钟，Ⅳ 类多在 5 - 7 分钟。
92 | 成形片.钳式2# ( 中号) | 1*20 | 包 | 30 | 20 | 600 | 口腔科 | 不锈钢材质.1材料:成形片以 12Cr18Ni9材料制成。 4.2外观:外观:成形片表面应色泽均匀,边缘及方孔应无明显毛刺。 4.3硬度:成形片的硬度为 350W0.2~410HV0.2。 4.4粗糙度:成形片表面粗糙度 Ra不大于 0.8um。 4.5耐腐蚀性 :成形片应有良好的耐腐蚀性能,浸入 30%过氧化氢溶液中 24h应不腐蚀
93 | 成形片.钳式1# (大号) | 1*20 ( 3孔) | 包 | 30 | 20 | 600 | 口腔科 | 不锈钢材质.1材料:成形片以 12Cr18Ni9材料制成。 4.2外观:外观:成形片表面应色泽均匀,边缘及方孔应无明显毛刺。 4.3硬度:成形片的硬度为 350W0.2~410HV0.2。 4.4粗糙度:成形片表面粗糙度 Ra不大于 0.8um。 4.5耐腐蚀性 :成形片应有良好的耐腐蚀性能,浸入 30%过氧化氢溶液中 24h应不腐蚀
94 | 去带环钳 | 去带环钳 | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 不锈钢材质1.塑料头的孔中心与外圆中心的同心度为0.05mm. 2. 带环去除钳的刀刃离塑料头面的间隙为0.1-0.4mm. 3. 带环去除钳必须有三把做手柄200N的强度检测(每年做一次)。
95 | 牙科石膏产品 ( TST ) S级 | TST特级黄 | 袋 | 23 | 50 | 1150 | 口腔科 | 黄色，石膏粉末
96 | 一次性隔离膜 15*10cm *1200片（蓝膜） | 15*10cm *1200片 | 卷 | 45 | 60 | 2700 | 口腔科 | 蓝色，塑料薄膜，15*10cm大小，带粘胶
97 | 正畸钳 | 新亚 正畸钳.细丝成型钳 标准型 4P20-301 | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.钳子尖头大小Φ0.8±0.05. 2.钳子有三把做手柄200N的强度检测 3.形子钳两爿合拢后,钳口缝隙为0.2-0.3mm 4.钳子头部的粗糙度为Ra0.008. 5.钳子螺丝沉孔小孔与轴的间隙为2-4丝。 6.钳子沉孔研磨平面与叠锶面平行度不大于2丝。
98 | 正畸钳 | (标准型) | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1. 钳子可切断Φ0.2的软丝和0.021”*0.025”不锈钢弓丝； 2.钳子切断Φ0.3的标准镍钛丝后头部可夹住断丝； 3.钳子刀口两面粗糙度为Ra0.008； 4.钳子用试切机试验,同一点剪切0.8mm丝1千次后,其刀口磨损不大于0.05mm；在其它点还可顺利切断Φ0.2的软丝； 5.钳子螺丝沉孔小孔与轴的间隙为1～2丝。
99 | 正畸钳 | 4P09-300 | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.转矩成形钳两爿合拢后,钳口缝隙为0.2-0.3mm 2.钳子头部的粗糙度为Ra≤0.008.
100 | 正畸钳 | 标准型4P05-302 | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.钳口的缝隙为0.1-0.3mm. 2.托槽去除钳必须有三把做手柄200N的强度检测(每年做一次)。 3.钳头部的粗糙度为Ra≤0.008.
101 | 正畸钳 | 后牙掀盖钳（颊面管掀盖钳） | 把 | 680 | 5 | 3400 | 口腔科 | 后牙掀盖钳（颊面管掀盖钳）
102 | 牙科用镊 | HI34-003 颊面管镊子 | 把 | 70 | 10 | 700 | 口腔科 | HI34-003 颊面管镊子
103 | 楔子 | 小号绿色 | 盒 | 20 | 10 | 200 | 口腔科 | 塑料材质，三角形
104 | 楔子 | 中号黄色 | 盒 | 20 | 10 | 200 | 口腔科 | 塑料材质，三角形
105 | 牙科修整用金刚砂车针 | TC-11EF | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
106 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | EX-21EF | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
107 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TR-13EF | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
108 | 玻璃粘固粉调板 | / | 块 | 13.5 | 6 | 81 | 口腔科 | 玻璃材质
109 | 酒精灯 | / | 个 | 10 | 2 | 20 | 口腔科 | 玻璃材质，金属盖帽
110 | 超声洁牙机 | HW-5L 带光 | 把 | 580 | 5 | 2900 | 口腔科 | 1 电源输入:190VAC-230VAC 2 输出的尖端主振动偏移:1μm-90μr3输出的尖端振动频率:28kHz±5kHz4 输出的半偏移力:0.1N-2N5尖端输出功率:3W-20W 6 进水压力:0.01MPa-0.5 MPa 7.带可更换光源
111 | 碘仿 | 20g | 瓶 | 35 | 5 | 175 | 口腔科 | 黄色，粉末
112 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TR-11 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
113 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TF-22 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
114 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TF-13 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
115 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TF-11 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
116 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TC-21 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
117 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TR-13F | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
118 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TF-S21 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
119 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | BR-S46 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
120 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | WR-13 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
121 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TR-13 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
122 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TR-13C | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
123 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | BR-31 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
124 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | BR-46 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
125 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | BR-49 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
126 | 一次性口腔印模托盘 (大号) | 大号 | 付 | 5 | 50 | 250 | 口腔科 | 塑料材质，牙弓形态托盘
127 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | SI-47 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
128 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | EX-20 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
129 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | EX-11 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
130 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | EX-21 | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
131 | 金刚砂车针 MANI DIA-BURS | TF-13C | 板 | 42.25 | 50 | 2112.5 | 口腔科 | 锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿
132 | 牙科石膏 | TST 特级黄 | 袋 | 23 | 30 | 690 | 口腔科 | 黄色，石膏粉末搅拌时间 30 - 60 秒，工作时间适配临床操作；初凝时间 8 - 10 分钟，能满足牙模灌注时的操作需求，避免凝固过快影响塑形。
133 | 橡皮碗 (搅拌碗) | 中号 (蓝色) 10cm | 个 | 10 | 2 | 20 | 口腔科 | 硅胶，蓝色
134 | 石膏调刀 常规1R | 常规1R | 把 | 26 | 2 | 52 | 口腔科 | 不锈钢材质，木柄；
135 | 粘固粉调刀 E1 | E1 | 把 | 48 | 10 | 480 | 口腔科 | 不锈钢材质，双头长形片状，一头尖口，一头圆口
136 | 一次性口腔印模托盘 ( 中号) | 中号 | 付 | 5 | 100 | 500 | 口腔科 | 塑料材质，牙弓形态托盘
137 | 一次性口腔印模托盘 (小号) | 小号 | 付 | 5 | 100 | 500 | 口腔科 | 塑料材质，牙弓形态托盘
138 | 混合器械 (硅橡胶枪) | 1:1 | 把 | 480 | 1 | 480 | 口腔科 | 塑料材质
139 | 研光器 | E2-4# | 把 | 70 | 10 | 700 | 口腔科 | 不锈钢材质，双头球形光滑工作端
140 | 根管充填器 | KRCP 9-11 | 把 | 60 | 10 | 600 | 口腔科 | 不锈钢材质，双头工作端，弯曲截面平整光滑
141 | 根管充填器 | KRCP 5-7 | 把 | 60 | 10 | 600 | 口腔科 | 不锈钢材质，双头工作端，弯曲截面平整光滑
142 | 基托蜡 | 240g | 盒 | 12 | 10 | 120 | 口腔科 | 蜡，片状，红色
143 | 成形片夹 | 钳式 | 个 | 48 | 10 | 480 | 口腔科 | 不锈钢材质3.1成 形片夹钳式的夹体与横条应以GB/T3280中 规定的 12Cr18Ni9材料制成,螺杆与铆钉应以 GB/T4240中 规定的 12Cr18Ni9材料制成,螺 母应以GB姐23中 规定的 HPb59-1或 H62雷司棒制成; 成形片夹杆式的各另件应以 GB/T1220中 规定的 12Cr18Ni9材 料制成。3.2外 观:成形片夹全身光 滑,无锋棱、毛刺,开 闭、移动灵活平整,无卡塞歪斜现象。3.3弹性:钳式成形片夹应有 良好 的弹性。3.4锁紧力:杆 式成型片夹应有 良好的锁紧力。3.5调 节性能:杆 式成型片夹应有 良好的 调节性能。3.6粗糙度:成形片夹的表面粗糙度 Ra之值不大于 1.6um(除 螺纹、滚花外)。 3.7 耐腐蚀性能:成 形片夹应有 良好的耐腐蚀性能,不低于 YY/T0149中 规定的 5.4b级 要求。3.8钳式 成形片夹的铜制件均需电镀,镀层应符合 YY0076中 规定的 D.L2Ni7/CrO.3要 求
144 | 牙周袋探针 | KPC15 | 把 | 70 | 10 | 700 | 口腔科 | 不锈钢材质，单头带刻度工作端
145 | 根管充填器 | KRCP 1-3 | 把 | 60 | 10 | 600 | 口腔科 | 不锈钢材质，双头工作端，弯曲截面平整光滑
146 | 牙刮匙 | SE2 | 把 | 38 | 10 | 380 | 口腔科 | 不锈钢材质⒋1外 观:外表应无锋棱、毛刺和裂纹:头部匙形应对称。 4.2工作头部:匙 口应为锐 口,不得有崩刃现象。 4.3连接牢固度:头柄装配结构的牙刮匙头部与柄部的连接应牢固,能经受294N的 拉力而不松动。 4.4整体结构的牙刮匙采用6Cr13Mo或GB/T1220中 规定的40Cr13或 12Cr18Ni9或 06Cr19Ni10材 料制 成。头柄装配结构的头都采用6Cr13Mo或 GB/T1220中 的32Cr13Mo材 料制成、柄部采用GB/T1220中 的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材 料制成。采用32Cr13Mo、 40Cr13、 6Cr13Mo材 料制成的应经热处理, 头部硬度要求为510-620W。 4.5牙刮匙应有 良好的耐腐蚀性能,耐腐蚀性能应不低于YY/TOM9中 规定的5.4b级 的要求。 4.6表面粗糙度 Ra之 数值应不大于 0.8um(除匙刀口、柄花外)。
147 | 水门汀充填器 | 八角柄 E3 | 把 | 28 | 10 | 280 | 口腔科 | 不锈钢材质整体结构的充填器应以 GB/T1220中 规定的 40Cr13、 32Cr13Mo材 料制成。头柄装配结构的充 填器头部应以 GB/T1220中 规定的 40Cr13、 32Cr13Mo材 料制成,柄 部应以 GB/T1220中 规定的 12Cr18Ni9、 06Cr19Ni10,GB/T3191中 规定的 6061或 2A12材料制成。充填器头部应经热处理, 头部硬度要求为 510-620HV。 ⒋2外观:充填器外表平整、光滑应无锋棱、毛刺和裂纹。4.3头柄 装配结构的充填器头部与柄部的连接应牢固,能经受 300N的 拉力而不松动。⒋‘充填器应有 良好 的耐腐蚀性,耐腐蚀性能不低于 YY/TO149中 规定的沸水试验法 5.‘b级 的要求。d.5充 填器的表 面粗糙度要求头部内表面及拐角处均不大于 0,8um,头部、颈部处均不大于 0.4um。
148 | 水门汀充填器 | 八角柄 E2 | 把 | 23.8 | 10 | 238 | 口腔科 | 不锈钢材质整体结构的充填器应以 GB/T1220中 规定的 40Cr13、 32Cr13Mo材 料制成。头柄装配结构的充 填器头部应以 GB/T1220中 规定的 40Cr13、 32Cr13Mo材 料制成,柄 部应以 GB/T1220中 规定的 12Cr18Ni9、 06Cr19Ni10,GB/T3191中 规定的 6061或 2A12材料制成。充填器头部应经热处理, 头部硬度要求为 510-620HV。 ⒋2外观:充填器外表平整、光滑应无锋棱、毛刺和裂纹。4.3头柄 装配结构的充填器头部与柄部的连接应牢固,能经受 300N的 拉力而不松动。⒋‘充填器应有 良好 的耐腐蚀性,耐腐蚀性能不低于 YY/TO149中 规定的沸水试验法 5.‘b级 的要求。d.5充 填器的表 面粗糙度要求头部内表面及拐角处均不大于 0,8um,头部、颈部处均不大于 0.4um。
149 | 剔挖器 | E3 | 把 | 28 | 10 | 280 | 口腔科 | 不锈钢材质外观:剔 挖器外表应无锋棱、毛刺徊裂纹。 2工作头部:剔 挖器刀口应微锐,无缺 口、卷口。 3连接牢固度:头柄装配结构的剔挖器头都与柄部的连接应牢固,能经受 294N的 拉力而不松动。 4整体结构的剔挖器采用 GB/T1220中 规定的 40Cr13或 32Cr13Mo或 68Cr17材 料制成。头柄装 配结构的剔挖器头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220中 规定的40Cr13或 32Cr13Mo或 68Cr17材 料制成, 柄部采用 GB/T1220中 规定的 12Cr18Ni9或 06Cr19Ni10或 GB/T3191中 规定的 6061或 2A12材料 制成。剔挖器应经热处理,头部材料为 40Cr13、 32Cr13Mo、 6Cr13Mo,其 硬度要求为 510-620HV。 头部材料为 68Cr17,其 硬度要求为 560-640HV。 ⒋5强度:剔挖器应有足够的强度。 ⒋6剔挖器表面粗糙度 Ra之值要求:除 柄花及刀口处外均不大于 0.4um。 4.7剔 挖器应有 良好的耐腐蚀性能,耐腐蚀性能不低于 YΥ /T0149中 规定的 5.4b级 的要求。
150 | 牙科树脂充填器 | E1 | 把 | 32 | 10 | 320 | 口腔科 | 不锈钢材质1 材料：整体结构的采用 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成；头柄装配结构的头 部采用 1RK91 或 GB/T1220 中规定的 32Cr13Mo 或 40Cr13 材料制成，柄部采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成；KPFI-NT1 头部采用 GB24627 中规定的镍钛合金材料制成， 柄部采用 GB/T3191 中规定的 6061 或 2A12 材料制成；G1-G8、GM1-GM3、KPFI-GNT1 的产品手柄外 部为包胶。 4.2 外观：充填器外表平整、光滑应无锋稜、毛刺和裂纹。 4.3 连接牢固：头柄装配结构的充填器头部与柄部的连接应牢固，能经受 300N 的拉力而不松动。 4.4 硬度：充填器头部采用 32Cr13Mo、40Cr13、1RK91 材料制成的，应经热处理，硬度为 510-620HV。 4.5 耐腐蚀性能：充填器应有良好的耐腐蚀性能。 4.6 粗糙度：充填器的表面粗糙度要求头部内表面及拐角处均不大于 0.8μm,头部、颈部处均不大于 0.4μm
151 | 剔挖器 | E2 | 把 | 28 | 10 | 280 | 口腔科 | 不锈钢材质外观:剔 挖器外表应无锋棱、毛刺徊裂纹。 2工作头部:剔 挖器刀口应微锐,无缺 口、卷口。 3连接牢固度:头柄装配结构的剔挖器头都与柄部的连接应牢固,能经受 294N的 拉力而不松动。 4整体结构的剔挖器采用 GB/T1220中 规定的 40Cr13或 32Cr13Mo或 68Cr17材 料制成。头柄装 配结构的剔挖器头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220中 规定的40Cr13或 32Cr13Mo或 68Cr17材 料制成, 柄部采用 GB/T1220中 规定的 12Cr18Ni9或 06Cr19Ni10或 GB/T3191中 规定的 6061或 2A12材料 制成。剔挖器应经热处理,头部材料为 40Cr13、 32Cr13Mo、 6Cr13Mo,其 硬度要求为 510-620HV。 头部材料为 68Cr17,其 硬度要求为 560-640HV。 ⒋5强度:剔挖器应有足够的强度。 ⒋6剔挖器表面粗糙度 Ra之值要求:除 柄花及刀口处外均不大于 0.4um。 4.7剔 挖器应有 良好的耐腐蚀性能,耐腐蚀性能不低于 YΥ /T0149中 规定的 5.4b级 的要求。
152 | 剔挖器 | E4 | 把 | 28 | 10 | 280 | 口腔科 | 不锈钢材质外观:剔 挖器外表应无锋棱、毛刺徊裂纹。 2工作头部:剔 挖器刀口应微锐,无缺 口、卷口。 3连接牢固度:头柄装配结构的剔挖器头都与柄部的连接应牢固,能经受 294N的 拉力而不松动。 4整体结构的剔挖器采用 GB/T1220中 规定的 40Cr13或 32Cr13Mo或 68Cr17材 料制成。头柄装 配结构的剔挖器头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220中 规定的40Cr13或 32Cr13Mo或 68Cr17材 料制成, 柄部采用 GB/T1220中 规定的 12Cr18Ni9或 06Cr19Ni10或 GB/T3191中 规定的 6061或 2A12材料 制成。剔挖器应经热处理,头部材料为 40Cr13、 32Cr13Mo、 6Cr13Mo,其 硬度要求为 510-620HV。 头部材料为 68Cr17,其 硬度要求为 560-640HV。 ⒋5强度:剔挖器应有足够的强度。 ⒋6剔挖器表面粗糙度 Ra之值要求:除 柄花及刀口处外均不大于 0.4um。 4.7剔 挖器应有 良好的耐腐蚀性能,耐腐蚀性能不低于 YΥ /T0149中 规定的 5.4b级 的要求。
153 | 剔挖器 | E1 | 把 | 28 | 10 | 280 | 口腔科 | 不锈钢材质外观:剔 挖器外表应无锋棱、毛刺徊裂纹。 2工作头部:剔 挖器刀口应微锐,无缺 口、卷口。 3连接牢固度:头柄装配结构的剔挖器头都与柄部的连接应牢固,能经受 294N的 拉力而不松动。 4整体结构的剔挖器采用 GB/T1220中 规定的 40Cr13或 32Cr13Mo或 68Cr17材 料制成。头柄装 配结构的剔挖器头部采用 6Cr13Mo或 GB/T1220中 规定的40Cr13或 32Cr13Mo或 68Cr17材 料制成, 柄部采用 GB/T1220中 规定的 12Cr18Ni9或 06Cr19Ni10或 GB/T3191中 规定的 6061或 2A12材料 制成。剔挖器应经热处理,头部材料为 40Cr13、 32Cr13Mo、 6Cr13Mo,其 硬度要求为 510-620HV。 头部材料为 68Cr17,其 硬度要求为 560-640HV。 ⒋5强度:剔挖器应有足够的强度。 ⒋6剔挖器表面粗糙度 Ra之值要求:除 柄花及刀口处外均不大于 0.4um。 4.7剔 挖器应有 良好的耐腐蚀性能,耐腐蚀性能不低于 YΥ /T0149中 规定的 5.4b级 的要求。
154 | 拉钩 | 唇颊拉钩 | 把 | 200 | 10 | 2000 | 口腔科 | 2.1拉钩应以GB/T1220中 规定的 12Cr18Ni9、 06Cr19Ni10、 12Cr13、 20Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb 材料制成。2.2外观:拉钩应全身光滑,无锋棱、毛刺和裂纹。2.3强度:拉钩应有足够的强度, 工作端能经受 20N的 拉力,经 1min后 不得变形或断裂。2.4拉钩表面制成有光亮或无光亮,外表 面粗糙度 Ra之数值应不大于有光亮 0.4uⅢ ,无光亮 0.8uⅢ 。2.5拉钩应有 良好的耐腐蚀性能,耐 腐蚀性能应不低于 YY/T0149中 规定的 5.4b级要求。
155 | 牙根尖挺 | HS3 | 把 | 72 | 5 | 360 | 口腔科 | 不锈钢材质4.1 牙根尖挺的头部采用 6Cr13Mo 或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成。柄部采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成。牙根尖挺头部应经热处理，硬度要求为 510-620HV。 4.2 外观：牙根尖挺除工作部位，外表应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.3 工作部位：牙根尖挺刃口应呈微锐，无缺口、卷口。 4.4 连接牢固度：牙根尖挺的头部与柄部连接应牢固。 4.4.1 牙根尖挺的头部与柄部连接应牢固，能经受 1000N 的拉力而不松动。 4.4.2 牙根尖挺的头部与柄部连接应牢固，能经受 500N·cm 的扭矩而不松动。 4.5 空心柄牙根尖挺应有良好的耐泄漏性能，试验时手柄表面不应有气泡出现。 4.6 耐腐蚀性能：牙根尖挺应有良好的耐腐蚀性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定 的 5.4b 级要求。 4.7 耐压力蒸汽性能：牙根尖挺应有良好的耐压力蒸汽性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级要求 4.8 耐热性能：牙根尖挺应有良好的耐热性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级要求。 4.9 粗糙度：头部槽内及手柄处 Ra 之值均不大于 1.6μm，其余部位 Ra 之值不大于 0.4μm
156 | 牙根尖挺 | HS2 | 把 | 72 | 5 | 360 | 口腔科 | 不锈钢材质4.1 牙根尖挺的头部采用 6Cr13Mo 或 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成。柄部采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成。牙根尖挺头部应经热处理，硬度要求为 510-620HV。 4.2 外观：牙根尖挺除工作部位，外表应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.3 工作部位：牙根尖挺刃口应呈微锐，无缺口、卷口。 4.4 连接牢固度：牙根尖挺的头部与柄部连接应牢固。 4.4.1 牙根尖挺的头部与柄部连接应牢固，能经受 1000N 的拉力而不松动。 4.4.2 牙根尖挺的头部与柄部连接应牢固，能经受 500N·cm 的扭矩而不松动。 4.5 空心柄牙根尖挺应有良好的耐泄漏性能，试验时手柄表面不应有气泡出现。 4.6 耐腐蚀性能：牙根尖挺应有良好的耐腐蚀性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定 的 5.4b 级要求。 4.7 耐压力蒸汽性能：牙根尖挺应有良好的耐压力蒸汽性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级要求 4.8 耐热性能：牙根尖挺应有良好的耐热性能。试验后其表面状态应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级要求。 4.9 粗糙度：头部槽内及手柄处 Ra 之值均不大于 1.6μm，其余部位 Ra 之值不大于 0.4μm
157 | 拔牙钳 | 222# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
158 | 拔牙钳 | 210# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
159 | 洁爽牙线 ( 35m ) | 35m/盒 | 盒 | 10 | 5 | 50 | 口腔科 | 加蜡，扁线
160 | 钨钢车针CARBIDE BURS | 25mm #1557 | 盒 | 160 | 20 | 3200 | 口腔科 | 本产品由工作部和杆部组成。工作部材料为碳化钨金属，杆部材料为不锈钢金属。
161 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 25 | 30 | 750 | 口腔科 | 不锈钢材质2.1规格 X3刀 柄头部应经热处理,硬度应为 510-580W0.3。 2~2刀柄外形轮廓及柄花应清晰,不 应有锋棱、毛刺等缺陷。柄花无缺花,烂花。2.3刀 柄与对应手术刀片配合时,插 卸应轻松。2.4 规格 X3刀 柄的刀头部份角度调节灵活,并能有效的锁紧,保持刀头与刀柄间不摇动。2.5刀 柄的 表面粗糙度参数 Ra之数值应不大于 0.8um(除颈部、柄花及侧面倒角)。 2.6刀 柄应有 良好的耐 腐蚀性能,耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149中 规定的沸水试验法 5.钅b级要求
162 | 氧化锌 | 300g | 瓶 | 38 | 2 | 76 | 口腔科 | 氧化锌白色粉末
163 | 牙用尺 (根管测量台) 1个/盒 | 根管测量台 1个/盒 | 个 | 38 | 10 | 380 | 口腔科 | 塑料材质
164 | 去冠器 | 3*1 | 把 | 118 | 5 | 590 | 口腔科 | 045-0100不锈钢材质去除牙齿上牙冠
165 | 三用枪嘴 | 1*1 | 支 | 12 | 30 | 360 | 口腔科 | 不锈钢材质
166 | 口腔正畸用反光镜 | 3# A | 块 | 228 | 5 | 1140 | 口腔科 | 不锈钢材质3# A
167 | 正畸钳 | 末端切断钳 | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状，由不锈钢材料制成。可重复使用
168 | 正畸钳 | 4P19-300细丝切断钳标准型0度 | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.钳子尖头大小Φ0.8±0.05. 2.钳子有三把做手柄200N的强度检测 3.形子钳两爿合拢后,钳口缝隙为0.2-0.3mm 4.钳子头部的粗糙度为Ra0.008. 5.钳子螺丝沉孔小孔与轴的间隙为2-4丝。 6.钳子沉孔研磨平面与叠锶面平行度不大于2丝
169 | 正畸钳 | 前牙托槽去除钳 (标准型) | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 1.钳口的缝隙为0.1-0.3mm. 2.托槽去除钳必须有三把做手柄200N的强度检测(每年做一次)。 3.钳头部的粗糙度为Ra≤0.008.
170 | 正畸钳 | 4P14-300 | 把 | 480 | 5 | 2400 | 口腔科 | 不锈钢材质4P14-300日月钳是正畸中弯制弓丝小曲的常用工具
171 | 牙本质、牙釉质比色板 | 2*1 | 套 | 590 | 1 | 590 | 口腔科 | 自然色基牙色9个，A-D色16色
172 | 钨钢车针CARBIDE BURS | 25mm#1557 4支/盒 | 支 | 40 | 30 | 1200 | 口腔科 | 本产品由工作部和杆部组成。工作部材料为碳化钨金属，杆部材料为不锈钢金属。
173 | 吸唾管 | EM15 100支/包 | 袋 | 25 | 30 | 750 | 口腔科 | 通常采用不锈钢或聚氯乙烯制成。
174 | 持针钳 | 细针直型（14cm) | 把 | 48 | 10 | 480 | 口腔科 | 不锈钢材质，长度14cm，细直型
175 | 拔牙刀 | 塑料柄1#B柄 | 把 | 220 | 10 | 2200 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质工作头，带刃口
176 | 拔牙钳 | 151# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
177 | 拔牙钳 | 150# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
178 | 止血钳 | 12.5cm 弯 | 把 | 48 | 20 | 960 | 口腔科 | l材料:以 GB/T1220中 规定的 20Cr13制 成。 2外观:应对称,外表应无锋棱、毛刺、裂纹 3止 血钳应有 良好的弹性和牢固性。 4锁止牙全部锁合后,唇头齿应吻合,不应有卡塞、偏歪现象。 5止 血钳的摆动量应符合要求。 6钳子表面粗糙度 Ra之数值应不大于 0~8um〈 除鳃部内表面、锁止牙、唇头齿外)。 7硬度应符规定:头 部前端 40HRC-‘ 8IIRC;二 片相差≤4HRC。 8止血钳应有 良好的耐腐蚀性能,耐腐蚀性能外表面应不低于 YY/TO149中 规定的 5.4b级 要求,鳃部应不低于 5.4c级 要求。113-1251，12.5cm 弯
179 | 牙用分离器 | F2 | 把 | 55 | 5 | 275 | 口腔科 | 不锈钢材质4.1 外观：分离器除工作部位，外表应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.2 工作部位：分离器头部刃口应微锐而不锋利，无缺口、卷口。 4.3 连接牢固度：装配结构的分离器头部与柄部的连接应牢固，能经受 294N 的拉力而不松动。 4.4 整体结构的产品采用 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成。头柄装配结构的头部 采用 6Cr13Mo 或 GB/T1220 中的 32Cr13Mo 或 40Cr13 材料制成，柄部采用 GB/T1220 中的 12Cr18Ni9 或 06Gr19Ni10 材料制成。分离器用 6Cr13Mo、40Cr13、32Cr13Mo 材料制成的应经热处理，其硬 度要求为 510-620HV。 4.5 强度：分离器的头部应有足够的强度，1#、2#、3#、4#、5#无强度要求。 4.6 分离器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于 YY/T0149 中沸水试验法 b 级的要求。 4.7 分离器的表面粗糙度 Ra 之值要求：除柄花及刃口处外均不大于 0.8μm。
180 | 拔牙刀 | 塑料柄2#B柄 | 把 | 220 | 10 | 2200 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质工作头，带刃口
181 | 拔牙刀 | 塑料柄3#B柄 | 把 | 220 | 10 | 2200 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质工作头，带刃口
182 | 拔牙刀 | 塑料柄4#B柄 | 把 | 220 | 10 | 2200 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质工作头，带刃口
183 | 拔牙刀 | 塑料柄5#B柄 | 把 | 220 | 50 | 11000 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质
184 | 拔牙刀 | 塑料柄6#B柄 | 把 | 220 | 50 | 11000 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质
185 | 拔牙刀 | 塑料柄7#B柄 | 把 | 220 | 50 | 11000 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质
186 | 拔牙刀 | 塑料柄8#B柄 | 把 | 220 | 30 | 6600 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质
187 | 拔牙刀 | 塑料柄9#B柄 | 把 | 220 | 50 | 11000 | 口腔科 | 塑料柄； 不锈钢材质
188 | 眼用剪 | 10cm 弯尖头 | 把 | 48 | 20 | 960 | 口腔科 | 不锈钢材质眼用剪应以 GB/T1220中 规定的 30Cr13或 40Cr13或 32Cr13Mo材 料制成,眼 用剪应经热处理, 其头部硬度为 50HRC-55HRC,左 右两片之差不大于 4HRC。 4.2螺钉应固定在左片上,当 闭合或打开时螺钉不应跟动。 4.3刃 口不应有崩刃,在 闭合或打开时不应有咬口或卡住现象。 4.4开 闭应灵活,刀 口接触点在不小于距头端三分之二刃口的长度处。 4.5外表应无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹,闭 合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。 4,6剪切性能:剪切应顺利,不应有明显变形、裂纹现象;试验材料切边应整齐,不应有撕裂现 象。 4.7眼用剪可制成有光亮或无光亮或无镀层,表面粗糙度Ra之数值不大于:内 刃面不大于0.8um, 鳃部内表面不大于1.6um。 有光亮外表面不大于0.4um,无 光亮及无镀层外表面不大于0.8u血 。 4.8眼用剪应有 良好的耐腐蚀性能,耐腐蚀性能应不低于 W/T0149中 规定的 5.4b级 规定
189 | 牙刮匙 | SE1 | 把 | 38 | 20 | 760 | 口腔科 | 不锈钢材质1外 观:外表应无锋棱、毛刺和裂纹:头部匙形应对称。 4.2工作头部:匙 口应为锐 口,不得有崩刃现象。 4.3连接牢固度:头柄装配结构的牙刮匙头部与柄部的连接应牢固,能经受294N的 拉力而不松动。 4.4整体结构的牙刮匙采用6Cr13Mo或GB/T1220中 规定的40Cr13或 12Cr18Ni9或 06Cr19Ni10材 料制 成。头柄装配结构的头都采用6Cr13Mo或 GB/T1220中 的32Cr13Mo材 料制成、柄部采用GB/T1220中 的12Cr18Ni9或06Cr19Ni10材 料制成。采用32Cr13Mo、 40Cr13、 6Cr13Mo材 料制成的应经热处理, 头部硬度要求为510-620W。 4.5牙刮匙应有 良好的耐腐蚀性能,耐腐蚀性能应不低于YY/TOM9中 规定的5.4b级 的要求。 4.6表面粗糙度 Ra之 数值应不大于 0.8um(除匙刀口、柄花外)
190 | 拔牙钳 | 8# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
191 | 拔牙钳 | 7# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
192 | 拔牙钳 | 6# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
193 | 拔牙钳 | 5# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
194 | 拔牙钳 | 4# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
195 | 拔牙钳 | 2# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
196 | 拔牙钳 | 3# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
197 | 拔牙钳 | 1# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
198 | 拔牙钳 | 65# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
199 | 钨钢车针CARBIDE BURS | 28mm#1557 4支/盒 | 支 | 40 | 80 | 3200 | 口腔科 | 本产品由工作部和杆部组成。工作部材料为碳化钨金属，杆部材料为不锈钢金属。
200 | 拔牙钳 | 17# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用17号101-0301
201 | 牙科手机清洗润滑剂300ml（西北清洗剂） | 300ml | 瓶 | 60 | 5 | 300 | 口腔科 | 润滑剂，罐装按压式，300ml/瓶
202 | 牙用分离器 | F1 | 把 | 55 | 5 | 275 | 口腔科 | 不锈钢材质4.1 外观：分离器除工作部位，外表应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.2 工作部位：分离器头部刃口应微锐而不锋利，无缺口、卷口。 4.3 连接牢固度：装配结构的分离器头部与柄部的连接应牢固，能经受 294N 的拉力而不松动。 4.4 整体结构的产品采用 GB/T1220 中规定的 40Cr13 或 32Cr13Mo 材料制成。头柄装配结构的头部 采用 6Cr13Mo 或 GB/T1220 中的 32Cr13Mo 或 40Cr13 材料制成，柄部采用 GB/T1220 中的 12Cr18Ni9 或 06Gr19Ni10 材料制成。分离器用 6Cr13Mo、40Cr13、32Cr13Mo 材料制成的应经热处理，其硬 度要求为 510-620HV。 4.5 强度：分离器的头部应有足够的强度，1#、2#、3#、4#、5#无强度要求。 4.6 分离器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于 YY/T0149 中沸水试验法 b 级的要求。 4.7 分离器的表面粗糙度 Ra 之值要求：除柄花及刃口处外均不大于 0.8μm。
203 | 拔牙钳 | 69# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
204 | 口镜头 | FP22精品平光4# | 把 | 8.9 | 20 | 178 | 口腔科 | 不锈钢材质，玻璃镜面1 铜质口镜柄采用 GB/T4423 中规定的 HPb59-1 或 H62 材料制成；不锈钢口镜柄采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成；硅胶柄采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10、硅橡胶材料制成；WSS 采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 或 GB/T3191 中规定的 6061 或 2A12 材料制成。口镜头的镜杆、镜框采用 GB/T3191 中规定的 6061 或 2A12 或 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 材料制成，镜面采用 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9 或 06Cr19Ni10 或玻璃制成。 3.2 外观：口镜柄外形轮廓清晰、正直，无锋棱、毛刺和裂缝。口镜柄柄花清晰、完整，不得有 缺花、烂花或偏花。 3.3 口镜头的镜片在框内按装应平整、牢固，不得有缝隙或松动。镜片应光洁、明亮，边缘倒角 均匀、整齐，无破损与明显缺口等现象。 3.4 螺纹配合：口镜柄与口镜头的螺纹配合应紧密，不得有松动或滑牙现象。 3.5 口镜头经煮沸消毒后，不出现框内漏水或镜片模糊现象。 3.6 耐腐蚀性能：不锈钢口镜柄的耐腐蚀性能应不低于 YY/T0149 中规定的 5.4b 级的要求。 3.7 粗糙度：口镜柄的表面粗糙度要求：颈部 Ra 之值不大于 0.8μm，其余部位 Ra 之值不大于 1.6 μm。口镜头镜片不大于 0.025μm，镜框不大于 0.4μm，镜杆不大于 0.8μm。
205 | 口镜柄 | 不锈钢(六角柄) | 把 | 18 | 20 | 360 | 口腔科 | 不锈钢材质
206 | 牙探针 | E5#（双头4.5八角柄） | 把 | 20 | 2 | 40 | 口腔科 | 不锈钢材质材料:头部应以 GB/T1220中 的 32Cr13Mo材 料制成、柄部应以GB/T1220中 的 12Cr18Ni9材料 制成。产品表面经钝化处理。 4.2外观:除 工作部位,外表应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.3工作头部:CYz型除圆刃形外,头部刃口应锋利,无缺 口、卷 口。YS型 头部刃口应微锐,无缺 口、卷口。 4.4连接牢固度:探针头部与柄部的连接应牢固,能经受 294N的 拉力而不松动。 ⒋5硬度:探针头部应经热处理,英硬度要求为 510-580HV。 ⒋6粗糙度:刃 部处不大于 1.6um,近刀口 5】IuIl内 和颈部距柄部 3mm处的表面粗糙度不大于 0.8 ⒋7耐腐蚀性 :应有 良好的耐腐蚀性能,不低于 YY/TO149中 沸水试验法 b级的规定
207 | 不锈钢弯盘（腰盘） | 中号 | 个 | 18 | 5 | 90 | 口腔科 | 不锈钢材质
208 | 拔牙钳 | 1# | 把 | 195 | 5 | 975 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用
209 | 敷料镊 | 16cm | 把 | 18 | 5 | 90 | 口腔科 | 不锈钢材质，长度16cm
210 | 酒精灯 | / | 个 | 10 | 1 | 10 | 口腔科 | 玻璃材质，金属盖帽KT02020420
211 | 混合器械 (硅橡胶枪) | 1:1 | 把 | 480 | 1 | 480 | 口腔科 | 塑料材质1:1,10001
212 | 调拌纸砖 ( O COME ) | / | 本 | 20 | 10 | 200 | 口腔科 | 白色光滑无毛刺不吸水纸张
213 | 钢质机用根管器械 | 28mm1- 6号 | 板 | 58 | 5 | 290 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造28mm1- 6号
214 | 钢质机用根管器械 | 32mm 1-6号 | 板 | 58 | 5 | 290 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造32mm 1-6号
215 | 钢质机用根管器械 | 32mm1- 6号 | 板 | 58 | 5 | 290 | 口腔科 | 钢质根管器械由工作部分、杆组成。工作部分由SUS201不锈钢制造32mm1- 6号
216 | 正畸钳 | (标准型) | 把 | 480 | 2 | 960 | 口腔科 | 1. 钳子可切断Φ0.2的软丝和0.021”*0.025”不锈钢弓丝； 2.钳子切断Φ0.3的标准镍钛丝后头部可夹住断丝； 3.钳子刀口两面粗糙度为Ra0.008； 4.钳子用试切机试验,同一点剪切0.8mm丝1千次后,其刀口磨损不大于0.05mm；在其它点还可顺利切断Φ0.2的软丝； 5.钳子螺丝沉孔小孔与轴的间隙为1～2丝。
217 | 拔牙钳 | 2# | 把 | 195 | 2 | 390 | 口腔科 | 不锈钢材质由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用2号102-0201
218 | 玻璃粘固粉调板 | / | 块 | 13.5 | 2 | 27 | 口腔科 | 本产品由玻璃制成，供口腔科调和粘固粉用
219 | 酒精灯 | / | 个 | 10 | 1 | 10 | 口腔科 | 1.厚实玻璃材质 2.密封灯头火焰 3.纯棉编织灯芯
220 | 根管充填器 ( S型侧方加压器) 25mm 25# | 25mm 25# | 盒 | 58 | 2 | 116 | 口腔科 | 不锈钢材质，双头工作端，弯曲截面平整光滑
221 | 根管锉 (马尼K锉) | 25mm 15# | 盒 | 35 | 10 | 350 | 口腔科 | 由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体由不锈钢金属材料制成。可重复使用
222 | 调拌纸砖 ( O COME ) | / | 本 | 20 | 10 | 200 | 口腔科 | 1.规格：7*8cm/张，100张/本 2.调拌纸用于粘固粉调拌使用，
223 | 磷酸锌水门汀 (粉) | 粉剂30g | 瓶 | 20 | 2 | 40 |  | 粉体成分:氧化锌，氧化镁 技术指标 产品净固化时间为:2-6分钟 产品经调和，抗压强度50MPa 酸蚀0.30mm 产品用途 适用于窝洞的垫底或衬层。
224 | 磷酸锌水门汀 (液) | 液剂 15ML/瓶 | 瓶 | 12 | 2 | 24 |  | 液体成分:磷酸，铝，氧化锌 技术指标 产品净固化时间为:2-6分钟 产品经调和，抗压强度50MPa 酸蚀0.30mm 产品用途 适用于窝洞的垫底或衬层。
225 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉30g 液15ml（粉液对装） | 盒 | 72 | 2 | 144 |  | 主要适用于窝洞的垫底或衬层。 2.结构及组成: 氧化锌,氧化镁,氟化钙(粉体)聚丙烯酸，酒石酸，去离子水(液体)。
226 | 消毒刷 (光固化涂药棒) | 100支/桶 小号 | 支 | 20 | 10 | 200 | 口腔科 | 塑料手柄，单头海绵工作尖
227 | 正畸钳.牵引钩专用钳标准型 (游离钩专用钳) | 4P02-301 | 把 | 480 | 1 | 480 | 口腔科 | 1.正畸钳采用符合国家标准中规定的不锈钢加工。本公司生产的正畸钳系列产品(以下简称正畸钳)，均采用优质不锈钢材料加工而成，具有高硬度、耐磨损、使用灵活、方便等特点。 2.正畸钳是正畸临床中的辅助器械，主要用途是供正畸医师在矫治过程中用来弯制弓丝、各种弹簧曲、切断弓丝及去除其他矫治材料用。
228 | 正畸钳 | 末端切断钳 | 把 | 480 | 2 | 960 | 口腔科 | 1.正畸钳由钳喙、关节和钳柄组成，采用不锈钢材料制成。 2.用于剪切颊面管远中口外多余的弓丝,并保证切下的弓丝不会射向患者口内,适于0.56x0.71mm以下的方丝,0.50mm以下的圆丝。 3.表面粗糙度Ra值≤0.8μm，头部内平面表面粗糙度Ra值≤1.6μm。 4.本体硬度不低于35HRC；切镶块硬度不低于55HRC。
229 | 正畸钳 | 细丝切断钳 | 把 | 480 | 2 | 960 | 口腔科 | 1.正畸钳由钳喙、关节和钳柄组成，采用不锈钢材料制成。 2.刀口薄而锋利，主要用于剪切直径小于0.4mm的结扎丝、橡皮圈等(注意不能用来切断矫治主弓丝) 3.表面粗糙度Ra值≤0.8μm，头部内平面表面粗糙度Ra值≤1.6μm。 4.本体硬度不低于35HRC；切镶块硬度不低于55HRC。
230 | 正畸钳 | 细丝成形钳 | 把 | 480 | 2 | 960 | 口腔科 | 1.正畸钳由钳喙、关节和钳柄组成，采用不锈钢材料制成。 2.用于弯制各类弓丝不同弧度的精细弯曲，适宜0.50mm以下的圆丝，0.56x0.71mm以下的不锈钢方丝。 3.表面粗糙度Ra值≤0.8μm，头部内平面表面粗糙度Ra值≤1.6μm。 4.本体硬度不低于35HRC。
231 | 正畸钳 | 镍钛回弯钳 | 把 | 480 | 2 | 960 | 口腔科 | 1.正畸钳由钳喙、关节和钳柄组成，采用不锈钢材料制成。 2.用于将颊面管口远中外侧的弓丝回弯，不需要对回弯部分进行加热处理。 3.表面粗糙度Ra值≤0.8μm，头部内平面表面粗糙度Ra值≤1.6μm。 4.本体硬度不低于35HRC。
232 | 正畸钳 | 游离钩夹紧钳 | 把 | 480 | 2 | 960 | 口腔科 | 1.正畸钳由钳喙、关节和钳柄组成，采用不锈钢材料制成。 2.用于固定牵引钩于弓丝的某一个位置上 3.表面粗糙度Ra值≤0.8μm，头部内平面表面粗糙度Ra值≤1.6μm。 4.本体硬度不低于35HRC。
合计 | [5 empty] | 289720