| 电动病床采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：电动病床结合了起立床的治疗功能与病床的体位与舒适设计，能够让转移不便的患者尽早进行站立训练，预防各种长期卧床的并发症；同时能提高治疗师的工作效率，进行更多的治疗项目。对一些长期卧床或不方便转移及重症患者进行早期站立训练、开展肺康复、呼吸康复、肺部感染控制、排痰护理、昏迷促醒、长期卧床护理、脑血管意外早期康复、高位截瘫康复、脊髓损伤康复、体位性低血压预防等,可有效预防并发症，加速患者康复进程。 |
| 二 | 设备配置与要求：通过控制器控制对电动推杆的驱动，利用电动推杆举升推动床面架绕床体的销轴转动，从而使床面绕床架转动，床面架可在0～90°范围内旋转，通过改变患者体位、起立角度实现对患者的康复训练。 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1、电源：a.c.220V。频率：50Hz。 2、额定输入功率：≥120VA。 3、控制方式：手柄点动控制。 4、床面离地高度：550mm，允差±50mm。 5、外形尺寸（长宽高）：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm。 6、桌面尺寸（长宽）：700×500mm，允差±20mm。 ▲7、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°）。 8、脚踏板：上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）。内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）。载重≥125kg持续时间1小时不变形。 9、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。 10、床面额定载荷：≥135kg。 ▲11、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。 12、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 ●13、电动推杆最大推力：8000N。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__4__小时，维修期间需要供备用床，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |