| 转运呼吸机采购需求（技术性能与参数要求） |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：满足科室病人治疗，以及危重病人的抢救需要。 1.电动电控设计，无需外置空气压缩机，具备体积小、重量仅4.5KG，超静音、低能耗、使用寿命长等特点，使用寿命是外置空压机系统的3~4倍，极大降低了呼吸机的使用成本。 2.有中文彩色大屏触摸操作界面，操作简便直观，人员培训简单。 3.功能齐备,具备肺动态视图，AMV自适应通气模式，在治疗不同类型疾病的病患时可提供更多的通气方案选择。 4.配有独有的高流量氧疗功能，此功能在治疗轻中度呼吸困难患者有很好的辅助性作用，能有效的减轻病患痛苦。 |
| 二 | 设备配置与要求：1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 2.可选高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气模式（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） 3.可配备无创通气模式和氧疗模式。 4.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 5.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 6.配备转运监护仪1台，内置双通道有创血压监测功能，≤5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 |
| 三 | 技术参数与性能要求：一、整机与显示要求 1.通过EN1789和RTCA/DO-160G标准测试。适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 2.★整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。高性能涡轮，峰值流速≥210L/min。 3.★电池续航时间≥10小时。呼吸机主机重量≤4.5kg。可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。 4.▲可配备免校准氧传感器，无需校准和更换。可配备主流CO2监测模块和同品牌附件。 5.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 6.采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。 7.▲具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。 8.▲具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。 9.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。 二、环境适应性要求 1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。 2.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。 3.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。 4.★具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。 三、呼吸模式及功能 1.★标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 2.▲可选高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气模式（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） 3.▲配备无创通气模式和氧疗模式。呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 4.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 四、设置参数 1.潮气量：20ml—2000ml 2.吸气压力：1—60 cmH2O 3.呼气末正压：0—50 cmH2O 4.★吸入氧浓度：21—100% 5.吸气时间：0.1—10s 6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF 7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 8.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% 9.氧疗流量：2—80L/min 五、监测参数和报警 1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。 2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。 3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：配套通用性呼吸机回路。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥ 3 年，现场响应时间：≤ 2 小时，维修期间需要供备用机，设备提供技术培训，设备使用年限≥ 10 年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |