技术参数：(采购需求中带“▲”表示实质性参数，“★”表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。) 1、▲单模块分析模块检测速度≥600T/H，可模块化组合联机； 2、单模块试剂位≥40个，试剂仓冷藏温度2-8℃。支持不停机添加及更换试剂，加样针具有液面探测，空吸检测、防撞检测凝块检测等功能； 3、试剂仓为封闭式，保证温度稳定； 4、可检测的免疫项目≥120项，可进行乙肝五项定量、甲肝、戊肝抗体、优生10项、呼吸道相关抗体等项目检测，具备模块化拓展功能； 5、具备急诊插入功能，实现快速急诊检测，运行不停机加载试剂耗材； 6、支持双套底物上机，支持自动切换； 7、样本类型：血浆、血清等体液； 8、▲加样针功能：采取钢针加样技术，加样针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针和空吸检测功能； 9、须包括样品处理系统、核心分析仪器、设备操作电脑、样品扫描器系统等必要组件； 10、须对仪器配套的非集采试剂和耗材进行报价（包括但不限于以下耗材）： 序号; 耗材名称; 规格; 单测试价格. 1; 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒. 2; 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒. 3; 嗜肺军团菌IgM抗体检测试剂盒. 4; 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒. 5; 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒. 6; 腺病毒IgM抗体检测试剂盒. 7; 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒. 8; 甲型流感病毒IgM抗体. 9; 乙型流感病毒IgM抗体. 10; 副流感病毒IgM抗体检测试剂盒. 11; 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒. 12; 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒. 13; 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒. 14; 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒. 15; 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒. 16; 单纯疱疹病毒1型IgM抗体检测试剂盒. 17; 单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒. 18; 单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测试剂盒. 19; 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒. 20; 弓形虫IgM抗体检测试剂盒. 21; 弓形虫IgG抗体检测试剂盒. 22; 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒. 23; 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒. 24; 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒. 25; 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒.