| 全自动血气/电解质和生化分析仪采购需求（技术性能与参数要求） |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：用于对来源于人体的全血样本进行定量检测PH值、氧分压和二氧化碳分压及电解质等参数，主要通过分析动脉血样本为临床诊断和治疗提供依据。 |
| 二 | 设备配置与要求：血气分析仪系统1台，电源线1根，打印纸1卷。 |
| 三 | 技术参数与性能要求： ▲1.测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、nTBil、总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，氧饱和度； 2.计算项目：BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3_ std , O2SaT、PO2(A-a),PO2(a/A),TO2、O2CT，AG,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥45项 ★3.测量范围: PO2:10.0 -700.0 mmHg,PCO2:5.0-200.0 mmHg,乳酸0.18-30mmol/L,Na+:100.0-200.0mmol/L,k+:0.50-15.00mmol/L,Ca2+:0.20-5.00 mmol/L,CL-:65 - 140 mmol/L,葡萄糖:20-750 mg/dL,总血红蛋白:2.0 - 25.0 g/dL,新生儿胆红素:2.0 - 30.0 mg/dL 4.样本类型：动脉、静脉、动静脉混合血、透析液、胸腹水 5.最低用血量≤100uL 6.上样到打印检测报告≤60秒 7.有两种以上不同类型的试剂供选择 8.总试剂效期不低于6个月；试剂盒安装后在机有效期不低于28天，且使用简单，无需更换电极卡 ▲9.试剂盒初始化时间：试剂盒上机后能够在不超过25分钟时间内自动完成初始化。 10.具备完善的定标机制，能够通过不低于4种不同类型的定标模式；确保检测结果的准确性 11.定标能够覆盖所有检测项目，tHb、胆红素无需单独定标 12.内置条码阅读器，兼容一维及二维码扫描，能够免提扫描 ★13.进样方式：全自动平行抽吸式进样，无需手持进样，能够最大程度保护操作员安全 14.仪器自带杀毒软件，能够保护患者数据安全 15.进样器的种类：可连接注射器和毛细管，无需适配器 ★16.配备全彩触控屏；可以调节屏幕角度和亮度，以适应不同的使用习惯和需求 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：需要专机专用耗材。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_5_年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设使用年限≥_7_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |