| 超声电子上消化道内窥镜（扇扫镜）采购需求（技术性能与参数要求） |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：超声内镜可通过内镜下超声实时扫描，能获得消化道管壁层次结构及周围邻近脏器清晰而精细的超声图像，协助明确诊断、确定治疗策略，并可实施内镜超声指导下的介入诊疗。从而准确判断占位性病变的侵润程度及范围。该技术价值在临床研究主要体现在：1）观察深层脏器的病变；2）诊断粘膜表面隆起性病变；3）诊断病变的侵润深度。 具体应用场所：消化内镜中心 |
| 二 | 设备配置与要求：1、超声电子上消化道内窥镜 1条 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1）具有抬钳器自动锁定装置。 2）★具备穿刺引导功能：具有专门为超声内镜设计的穿刺引导线。 3）视野方向：≥40º（前斜视）。视野角：≥140°。 4）观察景深：3~100mm。 5）▲先端部直径（插入部）：≤14.0mm，软性部直径（插入部）：≤12.5mm，最小钳道内径：≥3.7mm。 6）弯曲角度：上下≥150°，左右≥120°。 7）扫查方式：电子扇扫方式。 8）如产生接口费用，由投标公司承担。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：专用耗材，内镜用超声水囊（必须使用原厂/指定品牌耗材）； |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3_年，现场响应时间：≤__12__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__6__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |