| 申请科室 | 耗材名称 | 中标/非标 | 规格型号 | 单价（元）/人份 | 年使用量 （人份） | 年总金额（元） | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遗传与精准医学实验室 | 胎儿染色体非整倍体（T13、T18、T21、X和Y）检测试剂盒（荧光PCR毛细管电泳法） | 非标 | 25人份/盒 | 130 | 1500 | 195000 | 通过多重 PCR 结合毛细管电泳，对母血污染样本进行染色体位点分析，直接用于母血污染的定性与定量检测，是核心诊断试剂。 |

胎儿染色体非整倍体检测试剂盒采购需求

技术参数

1.试剂盒须获得国家药品监督管理局批准的III类医疗器械注册证书。

2.试剂盒能够检测13号、18号、21号三条常染色体以及性染色体，性染色体中应当包含X染色体和Y染色体。测方法：荧光PCR-毛细管电泳法。

3.试剂盒总遗传位点数≥20个。

4.试剂盒所检验13号染色体上的STR数量≥5个，并有证据支持其平均杂合度不低于0.8。

5.试剂盒所检验18号染色体上的STR数量≥5个，并有证据支持其平均杂合度不低于0.8。

6.试剂盒所检验21号染色体上的STR数量≥6个，并有证据支持其平均杂合度不低于0.8。

7.试剂盒须可检测性染色体，遗传标记覆盖X和Y染色体，X染色体和Y染色体上的遗传标记数量≥10个。

8.可分别检测X和Y染色体长短臂的拷贝数，用于检测性染色体各种复杂类型。

9.检测灵敏度：最低检测量2ng。

10.13号、18号、21号、X和Y染色体在1个PCR反应体系完成所有遗传标记扩增。

11.试剂稳定性：组分混合后获得的试剂混合物可在 2-8℃保存7天，在-23±5℃以下可以保存 90 天。

12.试剂有效期：有效期≥ 24 个月。

13.可对染色体嵌合比例＞20%进行检测；

14.可对母源性污染进行鉴别，可通过定量计算母源污染比例。

15.可进行三倍体检测。

16.试剂盒组分实际装量不可低于标示量。