电切镜采购需求

| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 等离子手术设备主要用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。可适用于泌尿科前列腺电切术、尿道狭窄瘢痕切除术、膀胱肿瘤切除术等。 随着医疗设备技术的发展，前瞻性的微创手术在减少患者手术带来的痛苦以及术 后康复快的优越性。引进微创手术设备应当是医院的当务之急，等离子电切系统可以作为外科重点发展的特色专科。同时为了跟上国内外医疗技术水平的发展，更为了提高手术效率，降低手术风险 |
| --- | --- |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.等离子手术设备 1套 1.1主机 1台 1.2双踏板脚踏开关 1台 1.2专用双极电极 2支 2.电切内窥镜 1套 2.1内窥镜 1支 2.2被动式操作器 1把 2.3外鞘 1支 2.4内鞘 1支 2.5冲洗接头 1个 2.6闭孔鞘芯 1支 2.7内鞘进水接头 1个 2.8冲洗器 1套 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 等离子手术设备，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。 1、主机 1.1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能。 1.2、额定输出频率≥ 300KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式下额定负载100Ω±10Ω，最大输出功率120 W±24 W。 1.3、工作状态显示为LCD液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字等。 1.4、具有凝血模式和切割模式的输出选择及各模式输出功率的增减控制，并可显示，同时具有自动识别不同代码（不同形状）电极的功能。 1.5、具有超负荷保护装置，输出过载时终止输出并亮起提示灯, 同时屏幕具有报警提示 1.6、具有切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。 1.7、具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。 ▲1.8、具有最少一种切割模式、三种凝血模式，凝血模式中需包含一种独立输出的双极凝血模式。 1.9、具有凝血模式或切割模式手术时输出功率设定值的闪烁显示。 1.10、使用期限：≥8年 2、脚踏开关，双踏版 ▲3、专用双极电极（双极环状电极），电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类的医疗产品，要求与等离子主机为同一厂家产品 3.1、专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270±10mm、330±10mm、570±10mm三种规格长度。 ▲3.2、要求配套电极具有独立产品注册证，并与等离子主机及电切镜为同一品牌（同一注册人）。 4、电切内窥镜（包含如下），可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。 4.1、内窥镜，12°/30°可选， 4±0.5mm×302±10mm高清内窥镜,可高温高压消毒。 4.2、操作器，被动式。 4.3、外鞘，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。 4.4、内鞘，24Fr 可360°旋转。 4.5、内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。 4.6、闭孔鞘芯。 4.7、冲洗接头。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 专用耗材 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |