| 桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请科室：眼科 |  | 项目名称：角膜生物力学分析仪 |
| 数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：进口 |
| 序号 | 以下模板供使用部门拟定参数时作为参考，包含但不限于以下五个方面，每条参数单独列一项，可按照重要程度标注“▲”（实质性参数）和“★”（重要参数）。需求参数是精准匹配功能、性能与成本的决策基石，直接决定项目成败，请科室务必认真填写。 |  |
| 一 | 适用范围及用途：测量真实眼内压，同时反馈角膜生物力学特性，联合筛查 圆锥角膜，保障近视眼屈光手术安全。 |  |
| 二 | 设备配置与要求：1.设备主机；2.头托和下颌托；3.电源供给系统；4.应用软件系统；5.电动升降台；6.数据处理系统；7.报告打印系统 |  |
| 三 | 技术参数与性能要求： ▲1.扫描速率≥3500 张/秒。 ▲2.扫描宽度≥7mm。 3.非接触式测量，能提供眼压结果。 4.应可获取生物力学校正眼压（bIOP）。 5.应具备 3D 追踪和自动拍摄功能。 ★6.应具备角膜断层图像实时观察,可视化观察角膜形变和复原过程。 7.应具备角膜厚度测量功能。 8.应可记录角膜在气压脉冲下的形变时间及最大变形幅度。 ▲9.应具备角膜硬度参数。 ▲10.应具有生物力学/断层扫描地形联合评估报告，应可导入断层地形设备数据进行联机分析，联机联合诊断早期、潜伏期圆锥角膜。 11.应支持视频慢速回放。 ★12.应具备角膜生物力学指数，能提供标准角膜生物力学报告。 |  |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |  |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_1_年，现场响应时间：≤48小时，维修期间可供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥_6_年等） |  |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |  |
| 核心小组签字：（至少3人及以上） |  |  |