| 空气压力治疗仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 适用于长期卧床、术后卧床等深静脉血栓的高危人群,特别是不适合使用药物预防静脉血栓的患者。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 主机 1台 肢体套筒 2个 气管 2条 电源线 1条 使用说明书 1本 保修卡 1份 合格证 1份 装箱单 1份 安装验收单 1份 挂钩 1个 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 1、抗栓模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。 2、序贯模式，适用于静脉回流不好的病人。 3、水肿模式，适用于兼有严重水肿病人，如淋巴水肿，从近心端做离心性的向心挤压，驱动组织液向躯干方向逐级回流，进入中心循环系统，达到治疗水肿的目的。 4、动脉组合模式，适用于有下肢动脉缺血症状，如间歇性跛行、静息痛、麻疼凉等临床症状。 5、按摩组合模式，适用于老年病人及虚弱病人，卒中患者。 6、康复组合模式，适用于内外科床旁康复治疗。 7、有临床试验报告，参数、模式、压力以及安全性、有效性，均得到临床验证。 8、内置≥12种模式处方。 9、对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。 功能： 1、≥双路八腔便携设计，可悬挂床头，更加注重细节，更加轻便。 2、主机有实时压力检测及提示功能。 3、可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位.0。 4、工作时间1~99分钟可调或连续运行，步长精确到1分钟可调。 5、循环充气间隔时间0~90秒可调，步长精确到1秒可调。 6、腔室达到设置压力后保持时间0~12秒可调，步长精确到1秒可调。 ▲7、压力0~200mmHg可调，调节步长为1mmHg，各腔压力可独立调节。 8、充气速度可调节并显示等级。 9、操控、运行状态等声音提示功能。 10、工作时噪声不超过50dB。 配件： ▲1、可选配足+腿部、足部、小腿部、小腿+大腿套筒，适合手术、ICU患者。 2、可选配水肿专用套筒，各种部位，叠加套筒。 3、可选配梯度减压≥8腔叠加套筒。 4、套筒采用环保TPU材质，≥5层高频熔接工艺。 5、肢体套筒均为梯度、圆周、连续压力设计。 6、套筒足部三角区设计，使用舒适，消除了一直以来存在的挤脚痛感。 安全： 1、安全限压值推荐表，分别用于血栓预防140mmHg、水肿治疗130mmHg、动脉组合模式120mmHg、康复治疗150mmHg，超压再确认，提醒谨慎治疗，避免误操作。 2、更高安全标准，≥2个压力传感器，安全备份，互相校准，超压可自动放气，避免医疗失误。 3、整体设计，从结构上防止滴液渗入，表面顺滑，尽量减少接缝，方便擦拭消毒、控制感染。 4、智能报警，自诊断功能，过压、漏气、管路脱落、空接状态等安全检测，声光报警，同步提示解决办法。 5、电磁兼容，稳定运行的同时，不会干扰同区其他医疗设备的使用。 质量： 1、内外部抗摔结构设计≥1米桌面跌落测试。 2、肢体套筒均为医用级TPU材料，通过≥5万次疲劳试验。 3、气泵不低于3万小时寿命设计，保用≥5年。 4、开关电源，稳定，抗干扰能力强，节能。 5、主机耐用设计，高标原件，质量久经考验。 显示与触控： 1、≥3.5''高清液晶，高广角视屏，哪个视角都能清晰可见。 2、实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间、运行时间等。 3、工作时间、循环时间、保持时间按键调整，界面简约，交互友好，一看就懂。 4、主机液晶休眠功能，营造良好的患者夜间休息环境。 信息化： 智慧医疗，互联互通，数据共享，工作留痕，助力精准医疗。 资质： 1、ISO13485认证。 2、产品全性能检验报告。 3、产品EMC检验报告。 4、专项性能检验报告。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |