| 连续性血液净化装置采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：连续性血液净化设备重症医学科核心生命支持技术，适用于多种急危重症的治疗，包括急性肾损伤（AKI）与慢性肾衰竭急性加重、多器官功能障碍综合征或多脏器衰竭、严重电解质紊乱与酸碱失衡、急性中毒与药物过量、容量负荷过重状态、重症胰腺炎、系统性红斑狼疮、脓毒血症等非肾脏疾病、肝衰竭与人工肝支持等，连续性血液净化设备不仅是治疗急性肾损伤的关键工具，更是现代重症医学中实现器官支持、内环境稳态调节和免疫调控的综合性治疗平台。 |
| 二 | 设备配置与要求：主机1台，操作手册1本，血液加温仪1套，血液加温仪操作手册1本，加温器支架1套，主机电源线与加温仪电源线各1根，秤调教套件1套 |
| 三 | 技术参数与性能要求： (一)核心性能参数 1.≥7个泵（含一个肝素泵/钙泵），提供全面CRRT治疗方案。 2.≥5个独立高精度电子秤（颜色标识），均配备LED彩灯，分别监控血泵，血泵前泵，置换液泵，透析液泵，废液泵和自动废液系统泵等。 3.直接静脉血液加温，避免产生气泡。 4.使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作，上机自动视觉检测配套部件安装是否到位。 5.使用能吸附清除血液内细胞因子等炎症介质的滤器和管路配套，可以更好地进行无抗凝治疗，独有吸附内毒素配套耗材。 6.使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作，上机自动视觉检测配套部件安装是否到位。 7.可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式。 （二）关键的硬件配置 1：≥8ml静脉壶 2：静脉血液血液加温仪 3：防静电装置 4：一体化条形码阅读器 5：≥15英寸彩色液晶触摸屏 （三）关键软件模块 1连续静脉静脉血液滤过（CVVH） 2连续静脉静脉血液透析（CVVHD） 3连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） 4缓慢持续超滤（SCUF） 5开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流 （HP）、血浆置换（TPE）、吸附、ECMO等 6在不更换、不手动分离配套管路下实行： 前稀释CVVH/CVVHDF，后稀释CVVH/CVVHDF，前加后稀释CVVH/CVVHDF 7抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙、奈莫斯他 （四）数据与系统兼容性 如产生接口费用，由投标公司承担。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：是。耗材收费编码：耗材为专机专用。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥___2_年，现场响应时间：≤__4__小时，维修期间承诺提供备用机，设备技术培训，临床装机使用培训，时长2个小时，保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。设备使用年限≥__8__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |