| 蒸汽发生器采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：为清洗消毒及灭菌设备提供蒸汽源，应用于消毒供应中心一楼设备间。 |
| 二 | 设备配置与要求：蒸发器主机2台、 安全阀2套、压力表2套。 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 技术参数与性能要求： 1.主体结构：材质选用优质无缝钢管。 2.产汽量：≥80kg/h。 3.设计压力：≥0.7Mpa。 4.设计温度：≥170℃。 5.外形尺寸：设备尺寸≤1300×850×1900(mm) (长×宽×高)，安装包含与现场管道对接。 6.安装资质：该设备属于压力容器，生产厂家具备并提供特种设备生产许可证件和特种设备安装改造修理许可证。 7.加热管：加热元件不锈钢材质，可实现对电热管单根或多根进行更换等特点。 8.过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。 9.自动加水功能：在工作过程中，由于蒸汽的不断输出，使发生器器身内的水位不断下降。当其下降到中水位时，加水泵自动开始工作，向发生器内补充软化水至上水位；当水位升至上水位后，加水泵关闭，停止进水。 10.压力自动控制功能：当发生器器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当发生器器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源，以保证蒸汽以基本恒定的压力输出。 11.缺水自动保护功能：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |