| 动态脑电图仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：主要用于鉴别癫痫及非癫痫性发作，协助诊断发作类型及起源部位。特别是临床怀疑为癫痫发作但常规脑电图无阳性发现者，或发作稀少，短程脑电图记录不易捕捉到时，或发作以主观感觉为主，缺乏可观察到的体征时。在癫痫术前监测时，应连续监测直至捕捉到多次典型的发作。目前动态脑电图监测在癫痫的诊断和鉴别诊断方面在神经科、儿科、呼吸科、耳鼻喉科等专业得到发展。 |
| 二 | 设备配置与要求： 1 工作站电脑 1套 2 动态脑电操作平板电脑3个 3 记录盒（16通道记录盒）3套 4 软件 3套 5 数据传输线缆 3根 6 SD卡 3张 7 三防手提箱 3个 8 产品说明书 3本 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1 设备记录盒 1.1通道：支持采集≥16通道EEG端口，1通道差分（EMG/ECG/EOG）信号端口； 1.2连接通信：低功耗蓝牙（BLE）通信，可实时无线预览波形并监视数据采集过程； 1.3★供电：≥72小时超长续航记录，也可使用充电宝供电，轻至300g，随带随走； 1.4事件标记：记录盒需内置事件按键可直接在脑电数据中标记数据，也可根据需要选配有线事件按键做标记； 1.5连接使用：支持盘状电极使用，也需具备脑电帽快插口，可直接连接脑电帽使用； 1.6数据存储：数据实时存储在SD卡中，可脱离上位机独立工作； 1.7支持自定义采集时长，到时后无需操作，系统可自动停止记录； 1.10异常断电后，再次上电可继续记录； 1.11共模抑制比：≥ 120dB @50Hz； 1.12A/D：24 bits； 1.13采样率：≥500Hz； 1.14输入噪声：≤2.5μV（峰峰值） 1.15输入阻抗：≥100 MOhm； 1.16信号输入范围：±300 mV，最大允许误差±5%； 1.17定标电压（内部幅度校准器）：100μVp-p，最大允许误差±5%； 1.18电压测量：最大允许误差±5%； 1.19时间间隔：最大允许误差±5%； 1.20幅频特性：1Hz～60Hz；-30% ≤误差≤+5%； 1.21重量：≤300g； 1.22体积：≤140 * 90 * 32（长*高*宽 @mm）。 2回放软件 3.1接入设备后数据自动同步并归档到病人所在目录 3.2可选定量脑电图(QEEG)分析功能，提升读图效率 3.3 2D、3D脑地形图分析，可直观立体定位脑区 3.4支持连接HIS系统等，支持远程会诊及AI智能判图 3.5▲支持癫痫AI辅助诊断：首创“前置式信号质控”功能，仅分析信号质量过关的数据段，解决动态脑电伪迹多的痛点 3.5.1基于AI检测结果的定量可视化分析，为临床诊断提供更加客观、直观的工具 3.5.2全自动棘波检测AI，解决动态脑电长时程数据诊断费时费力的痛点 3.5.3 AI诊断报告生成系统，为用户提供精炼且全面的诊断结果 3.6▲无需采购新硬件设备，可原机基础升级同品牌脑机接口康复系统 3记录软件 2.1▲软件支持运行在平板端并进行数据采集； 2.2★PC 创建患者信息，安卓记录端可快速扫描二维码录入患者信息。提升效率，降低输入错误风险； 2.3精准阻抗测量，可实时显示各通道阻抗值 2.4个性化方案配置，支持多场景导联组合 2.5无线互联，波形实时追踪不间断 2.6★一机多控，一台平板同步管理多台设备任务 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求 1、主机免费保修期≥__1__年 2、现场响应时间：≤__12__小时，办事处在南宁，可提供备用机，南宁驻点工程师，可进行科室二次培训 3、设备使用年限≥8年 |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |