| 眼震视图仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 眼震视图仪是前庭功能检查的核心设备，主要临床功能包括：记录眼球运动轨迹，分析眼震特征（方向、频率、幅度），评估前庭系统功能状态。其用途涵盖：诊断前庭周围性疾病（如良性阵发性位置性眩晕、梅尼埃病）、中枢性前庭病变（如脑干/小脑病变），评估前庭代偿能力，监测前庭康复治疗效果，以及鉴别头晕/眩晕的病因。 具体应用场所包括：三级医院耳鼻喉科、神经内科、康复科，二级医院眩晕中心，专科医院（如耳鼻喉专科医院），以及部分具备前庭功能检查资质的基层医疗机构。此外，该设备也用于科研机构开展前庭功能相关研究，为临床诊疗提供客观数据支持。 |
| 二 | 一、设备标准配置 1.1 主机系统 （1）工控主机：采用工业级嵌入式主板，内存≥8GB，固态硬盘（SSD）≥256GB，具备稳定的连续运行能力，支持7×24小时不间断工作，操作系统为Windows 10专业版及以上，确保软件运行流畅、数据存储安全。 （2）专业显示终端：配备24英寸及以上高分辨率液晶显示器，分辨率≥1920×1080，色彩还原度≥95%，响应时间≤5ms，具备防眩光涂层，可清晰呈现眼动轨迹、测试波形及分析数据，支持水平和垂直角度微调，适配不同身高患者的观测需求。 1.2 硬件核心组件 （1）红外摄像系统：采用双红外高清摄像头，像素≥200万，帧率≥60fps，镜头焦距可调节（范围：10mm-30mm），具备自动对焦功能，可精准捕捉双眼眼球运动，支持低光照环境下的清晰成像，避免外界光线干扰测试结果。 （2）眼动追踪模块：集成高精度眼动追踪算法，采样率≥200Hz，角度分辨率≤0.1°，可实时捕捉水平、垂直及旋转方向的眼动信号，支持双眼独立追踪与同步分析，能够准确识别自发性眼震、位置性眼震、凝视性眼震等多种眼震类型。 （3）前庭刺激模块：包含冷热刺激系统和旋转刺激组件。冷热刺激系统可提供精准的温度控制（范围：30℃-44℃），水流速度可调节（100ml/min-300ml/min），支持单耳/双耳交替刺激；旋转刺激组件搭载电动旋转平台，旋转速度可精确控制（0°/s-60°/s），支持恒速旋转、阶梯式旋转等多种刺激模式，用于诱发前庭源性眼震并分析前庭功能。 1.3 专用软件系统 （1）基础采集分析软件：具备眼动信号实时采集、波形显示、数据存储功能，支持自发性眼震测试、凝视测试、扫视测试、平稳跟踪测试、视动性眼震测试等多种标准化前庭功能检测项目，可自动计算眼震频率、振幅、慢相角速度等核心参数，测试数据精度误差≤5%。 （2）报告生成模块：支持一键生成专业检测报告，报告内容包含患者基本信息、测试项目明细、眼动轨迹图、波形分析曲线、参数统计结果及医师诊断建议栏，报告格式可导出为PDF、Word等多种格式，便于存储、打印及病历归档。 （3）数据管理系统：具备患者信息录入、检索、修改、删除等功能，支持按姓名、就诊日期、检测项目等条件精准查询，数据存储采用加密格式，符合医疗数据安全标准，可与医院HIS系统实现对接，实现数据共享与同步更新。 二、必备配套附件 2.1 定位校准附件 （1）头部定位架：采用可调节式设计，包含额托、下颌托及侧方固定带，可稳定固定患者头部，确保测试过程中头部位置保持不变，额托与下颌托采用医用硅胶材质，具备透气性与舒适性，适配不同头型的患者。 （2）校准标定板：带有标准刻度与定位标记，用于红外摄像系统的定期校准，确保眼动追踪的准确性，校准精度误差≤0.2°，需每三个月进行一次标定检查。 2.2 患者辅助附件 （1）医用眼罩：采用遮光性材质制作，单眼独立设计，用于单眼测试时遮挡非测试眼，避免光线干扰与眼球联动影响测试结果，眼罩边缘贴合面部轮廓，佩戴舒适无压迫感。 （2）隔音耳塞：具备降噪功能，降噪值≥25dB，用于减少外界噪音对前庭刺激测试的干扰，确保患者能准确感知刺激信号，材质柔软无刺激性，可一次性使用或消毒后重复使用。 （3）体位垫：包含颈部垫、腰部垫，采用记忆棉材质，用于调整患者测试体位（坐姿、仰卧位），提升患者舒适度，避免长时间测试导致的肌肉疲劳，垫套可拆卸清洗，符合医用卫生标准。 2.3 维护保养附件 （1）镜头清洁套装：包含专用镜头纸、镜头清洁液、吹气球，用于定期清洁红外摄像头镜头表面的灰尘、指纹及污渍，避免影响成像质量，清洁液需为无腐蚀性的光学专用清洁剂。 （2）设备防尘罩：采用防静电、防水材质制作，尺寸与设备主机及显示终端匹配，用于设备闲置时覆盖，防止灰尘、水汽进入设备内部，延长设备使用寿命。 （3）专用工具包：包含内六角扳手、螺丝刀、镊子等常用工具，用于设备的日常检修与部件紧固，工具均采用防锈材质，配备专用收纳盒，便于存放与取用。 2.4 数据传输附件 （1）高速数据线：包含USB3.0及以上规格的数据传输线，用于主机与红外摄像系统、前庭刺激模块的连接，传输速率≥5Gbps，确保数据实时稳定传输，线缆具备抗干扰屏蔽层，避免电磁信号干扰。 （2）无线传输模块：支持Wi-Fi 6或蓝牙5.0及以上标准，用于设备与医院数据服务器的无线连接，实现测试数据的实时上传与备份，传输距离≥10米，具备数据加密功能，确保传输过程中数据安全。 （3）移动存储设备：配备容量≥128GB的加密U盘，用于紧急情况下的数据备份与离线传输，U盘需具备防摔、防水特性，符合工业级使用标准。 |
| 三 | 一、核心性能参数 眼震采集帧率≥120fps，水平与垂直眼动测量范围均达±45°，角度测量精度≤0.1°，固视抑制率≤8%；支持自发眼震、位置性眼震、变位试验等全项前庭功能测试，测试结果重复性符合临床诊断标准。 二、关键硬件配置 配备≥200万像素高清红外摄像头，内置≥850nm无频闪红外照明模块；头戴式主体重量≤300g，采用人体工学贴合设计；支持USB供电与内置锂电池（续航≥4小时）双模式，适配桌面、移动诊疗场景。 三、软件模块功能 具备实时眼动追踪与动态分析功能，自动生成结构化眼震诊断报告；涵盖扫视、凝视、前庭眼动反射、视动性眼震等测试模块，支持自定义测试流程与参数阈值；提供历史数据回溯与多维度对比分析功能。 四、数据与系统兼容性 支持DICOM、HL7国际标准数据接口，可对接医院HIS、PACS系统，实现测试数据双向稳定传输；接口开发、调试及后续维护费用全部由投标公司全额承担，确保系统无缝集成且数据交互安全合规。 |
| 四 | 眼震视图仪无需常规检测试剂，仅需少量配套耗材：一次性电极片、导电膏等为通用类，可适配多品牌同类型设备；少数品牌特定校准组件为专机专用类，需从原厂采购以保障设备精准运行。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |