| 生物显微镜采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：适用于血涂片中细胞或体液中有形成分形态和结构的细微观察，也适用于细菌、真菌等微生物的形态的观察。用于临床辅助诊断如贫血、感染、肿瘤、炎症等疾病，同时用于教学。 |
| 二 | 设备配置与要求：1,生物显微镜主机 一台 2,配套显微数码相机 一套 3,电源装置 一套 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 一、核心性能参数 ▲1、光学系统 无限远光学系统：减少色差，提高图像清晰度和色彩还原度。 齐焦距离：国际标准齐焦距离≤45mm， ▲2、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.10 W.D≥18.5）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13） ▲3、观察筒：30o倾斜三目观察筒，10X ，视场数≥20mm，瞳距调节范围为48-75mm，以适应不同用户视力需求。 ★4、调焦系统：粗微调同轴设计，粗调为15-25mm，适应不同厚度的样本；带张力调节和上限位装置，防止损坏物镜或标本；细调焦旋钮 ( 最小调节幅度: 2.5 μm) 5、载物台：机械载物台，活动范围为X轴向76mm×Y轴向52mm，双片标本夹。 6、聚光镜：阿贝聚光镜，NA值为1.1-1.25（油浸时），带蓝色滤色片。 7、照明系统：为LED光源，寿命可达6万小时，柯勒照明系统（内置光圈），支持无级调光和亮度跟随功能。 二、配套专业显微成像系统： 1、像素分辨率≥1200万像素，无像素插值； 2.像元尺寸：1.55μm×1.55μ±10%； 3.曝光方式：实时自动和手动调节； 4.白平衡：实时自动、手动R B分别调节； 5.曝光时间：10μs-330ms； 三、配置清单： 1.显微镜主机 1 套 2.聚光镜 1 套 3. LED 透射明场光源 1 套 4.载物台 1 个 5.高清显微镜成像系统 一套 6.合格证，说明书 一份 备注：▲为必要实质性满足指标，★为重要参数 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤_12_小时，维修期间须免费提供性能一致的备用机，提供设备技术培训，设备使用年限≥__8_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |