| 全自动粪便分析系统采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 用于粪便样本全自动检测 临床适用范围：消化系统疾病筛查与诊断和病毒性腹泻诊断 |
| 二 | 设备配置与要求： 一、标准配置： 1、主机系统、试剂卡通道、样本处理模块等 2、控制系统及软件 二、必备配套附件： 1、台式电脑 一台 2、连接线及接口配件 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 一、核心性能参数 ▲1、检测速度：要求≥80标本/小时 ▲2、检出率：对粪便中有形成分（如寄生虫卵、细胞等）的检出率应≥90% ★3、重复性：有形成分检测的变异系数（CV）≤20%（浓度50-200个/μL）或≤15%（浓度＞200个/μL） ★4、携带污染率：≤0.05%，避免样本间的交叉污染 5、检出符合率：与人工镜检结果的符合率≥80% 6、颜色性状识别准确率：≥95%，自动判别粪便的颜色、性状等理学指标，减少人工判断误差。 二、关键硬件配置 1、标本处理模块：具备自动稀释、高频混匀、沉降过滤功能，有效去除杂质。 2、显微镜成像系统：配备高倍物镜（×40倍）、低倍物镜（×10倍），分辨率≥1600×1200像素，支持自动对焦、多视野扫描和断层扫描。 3、胶体金检测模块：支持隐血、转铁蛋白、轮状病毒等项目的自动检测，检测卡容量≥200人份，可实现多项目同时检测。 4、进样系统：采用轨道式进样或转盘式进样。 5、清洗系统：具备关机自动清洗等功能，有效防止管路堵塞和交叉污染。 6、生物安全防护系统：全程封闭式设计，配备废弃物处理装置，保障实验室环境安全。 三、软件模块功能 1、图像识别与分析模块：自动识别粪便中的有形成分（如红细胞、白细胞、寄生虫卵等），提供定量计数、分类标记等功能，支持人工审核和修正。 2、数据管理模块：可存储、查询、编辑样本信息和检测结果，实现样本信息的快速录入。 四、数据与系统兼容性 3、LIS/HIS接口：支持与医院实验室信息系统（LIS）或医院信息系统（HIS）的双向通信。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 1、一次性采集管： 专用类 2、粪便隐血、轮状病毒抗原检测卡： 通用类 3、稀释液与冲洗液： 专用类 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤_12_小时，维修期间须免费提供性能一致的备用机，提供设备技术培训，设备使用年限≥__5_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |