| 乳腺疼痛治疗设备采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 该类设备主要基于物理治疗原理，适用于非器质性病变引起的乳腺疼痛：一是乳腺增生及乳痛症，针对内分泌失调引发的周期性/非周期性疼痛；二是急慢性乳腺炎辅助治疗，促进炎症消散；三是术后康复，用于良性肿瘤及乳腺癌术后淋巴水肿的预防与干预。其主要用途在于通过深部物理因子改善乳腺微循环，显著缓解腺体胀痛及触痛；同时促进炎性介质吸收，软化消散增生结节；并通过改善淋巴回流，预防及治疗术后上肢淋巴水肿，提升患者生活质量。 |
| 二 | 设备配置与要求： 治疗仪主机 1台 治疗探头 1套 环形电极 1套 穴位电极 1套 红光探头 1个 红外线探头 1个 多功能支架 2个 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 一：整机技术参数要求 1、推车式设计，方便移动，具有倾倒防护措施。 2、采用≥15英寸高亮度专业触摸屏，操作更直观。 3、≥九路输出可同时治疗多个项目和病人。 4、具有红外热辐射，电脉冲刺激，药物离子渗透等≥三种治疗方式。 5、具有对腺体结构紊乱、囊性增生Ⅲ级、增生性结节、乳腺炎及其引发的导管扩张、乳痛症等乳腺病变的治疗功能。 6、多种应用部分，包括红光探头、红外线探头，经皮透药探头、低频脉冲理疗探头、综合治疗探头等，同时可选用一次性电极。 7、具有≥七种临床处方可供选择。 8、连续工作时间：不少于24小时，使用电源：交流220V， 50Hz。 9、具有乳腺病治疗软件著作权登记证。 二、红外治疗技术参数 1、 治疗头红外波长：0.8μm-3μm。 2、红外光输出功率≤0.1W。 3、强度级别调节范围为：1—18级。 4、定时控制范围1-99分钟任意可调。 5、红外照射头使用方式：非接触式，照射距离：保持5cm以上。 6、独特的悬挂式支架，可任意调整红外照射头的接触距离及工作间距。 7、红外灯最少使用寿命：≥3000小时。 8、出光口面积：治疗头出光口面积≥50cm2 9、探头表面温度：≤41℃。 三、电刺激按摩技术参数： 1、输出强度调节范围为：0—64级。 2、电脉冲最大输出时，单个脉冲的能量≤300mJ。 3、电脉冲最大输出时，每一个脉冲的电量＞7μC。 4、开路测量时，输出电压峰值≤500V。 5、输出功率：0-50W内连续可调；输出功率指示误差≤±10%。； 6、与人体接触部位的电流值可以设定报警上限和智能AI自判断整机工作状态，对治疗参数进行监控，超过设定数值自动报警，最大限度保护病人。 7、智能提示碳靶的使用寿命，避免由于碳靶导电性变化引起的功效减弱。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥3年，现场响应时间：≤24小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥5年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |