体外高频热疗机采购需求

一、技术参数：（▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。） 1.1 单组极板输出功率≥1000W； 2. 额定工作频率：≤13.56MHz±2%； 3. 工作电源：AC220V 50Hz； ▲4. 输入功率：≤2500VA； 5. 应用软件： 5.1 Windows视窗界面； 5.2 功率实时曲线； 5.3 温度实时曲线； 5.4 ≥2万份病例存储； 5.5 时间设定功能； 5.6 数据库病历可导出为EXCEL电子表格文档，具有热疗谈话记录报告输出、热疗申请单输出、病历查找功能、数据库备份和修复功能。完善的系统功能，便于科研和教学；支持打印功能。 6. 治疗时间：1～120min范围内连续可调，步距1min，精度为≤±5s； 7. 测温系统要求： ▲7.1具有光纤温度传感器的实时测温单元； 7.2 温度传感器≥5路； 7.3应可连续实时测量温度； 7.4 温度数据显示范围30℃-45℃； 7.5 测温精度≤±0.3℃； 7.6 具备抗电磁干扰、耐高温、耐腐蚀功能。 8. 治疗主机可前后移动≥160mm； 9. 全自动升降臂，可控式电极板： 9.1上电极板可独立上下移动，行程≥160mm； 9.2 下电极板可独立上下移动，行程≥25mm； 全电控治疗床，可活动，利于病人全方位治疗： 10.1 治疗床床面行程≥500mm； 10.2 治疗床极板覆盖区域为四氟材料，耐高温、阻燃、美观、安全； 11. 过流保护，并有红色警示灯； ▲12. 具有多种型号极板供选择。 13. 屏蔽设计：采用抗电磁波和电流干扰的双重屏蔽技术。 二、临床应用范围： 该产品临床用于配合肿瘤放疗和化疗的治疗手段，用于肝癌、膀胱癌等肿瘤的辅助治疗。 - 基本配置 1. 工控主机（带显示功能和彩色图文输出功能） 1套； 2. 控制软件 1套； 3. 治疗主机 1套； 4. 电动床面 1张； 5. 可控式电极板 1套。