加温加压输液装置采购需求

一、技术参数：（▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。） - 主机具备双加压通道和双加温通道； - 双重加温功能：加温舱预加温和加热管包裹加温(加温舱双舱一体化设计)； - ▲输出温度调节范围：28.0-41.0℃，精度为±1.0℃，温度区间内可以以步进0.1℃任意调节温度；输出压力调节范围：0-300mmHg，精度为±3mmHg；压力区间内可以以步进1mmHg任意调节压力。 - 具有过压保护提示、欠压保护提示、超压保护提示和压力柱保护等功能； - 压力柱保护：压力＞340mmHg，压力柱保护器自动弹起泄压时； - ▲具备滴速检测功能，滴速以每分钟多少滴的形式实时显示在主机主界面； - ▲气泡检测功能、红外温度检测功能； - 产品具备锁液功能； - ▲具备四种智能模式：保温、输血、输液和冲洗快捷选择功能； - ▲控制器正面显示部分为≥ 7 寸彩色触摸显示屏，所有功能操作均通过触摸屏操作； - 加压仓和加热管具有低于 28.0℃低温提示、高于 42.0℃高温保护和高于 43.0℃超 温保护；（提供说明书证明）； - ▲具备模拟测试功能≥16项； - 具备定时、屏保、中文汉字报警提醒、电子手册等功能； - 产品有报警日志功能，方便检修人员追溯使用状况； - 具备一键启动功能; - 产品使用年限≥10年； - 配置：1、主机：1台，加温加压舱：2套（双舱一体化设计），加热管：2条，高档定制输液架：1套。