病员加温系统采购需求

一、技术参数：（▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。） 1.采用充气式加温方式。 2.运行温度≥4 档：室温档，低档，中档，高档。 2.1 室温档：可作为病人降温策略的有益补充； 2.2 低档在 31-33℃间，且误差≤±1.5℃； 2.3 中档在37-39℃间，且误差≤±1.5℃； 2.4 高档在 42-44℃间，且误差≤±1.5℃。 3. ★风速：最大风速不低于48CFM， 最小风速不低于41CFM， 大流速保证快速提升核心体温。 4.过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米。 5. ★温度感应器≥3个，其中位于出风管口温度传感器≥2个， 可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流 温度。 6.升温性能要求： 6.1★监测温度≤47℃时不会强制关机或者断电，仪器能正常运行，能保证设备的持续有效升温，利于术中术后保温连贯进行 6.2★升温毯型接触患者的一面有肉眼可见的均匀气孔，气孔直径0.2-0.3mm。保证达到暖空气对流，以及患者升温效果。 7. ★保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀。 8.多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等，配置型号≥25种。 9. 噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝 10.具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护。 11.安全要求： 11.1 过热测试：使用检测包直接在前面板调节； 11.2 校准：使用检测包直接在前面板调节； 11.3 安全系统：具有图示及报警提示音功能； 11.4 能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示 12.加温毯技术参数： 12.1 加温毯管道：左右前后管道半径大，使加温迅速均匀； 12.2 气孔模式：均匀对称气孔遍布整个毯子表面，以保证对流加温的一致。 12.3 液体控制：所有身下毯均有排液孔设计，避免局部压迫点液体聚集，防止对缺血部位加热； 12.4 垫毯：可提供适用于所有手术类型的毯子。有特殊设计的截石位毯型 、并有无菌垫毯可用于心脏外科手术或更高级的无菌手术； 12.5 升温毯不含乳胶，材质柔软可透 X 射线； 12.6★符合阻燃性要求 I 类标准，保证手术室消防安全 12.7 特殊设计：部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定；非充气的足部垫保障对热敏感的脚和小腿不被烫伤。 12.8 加温软管通道：部分毯型提供至少2个加温软管通道进气， 方便实际 操作期间选择充气口位置； 12.9 透明布帘：垫毯提供透明布帘，用于捕集热量，提升加温效果。 13.机器使用期限≥7年