电动气压止血带采购需求

一、技术参数：（▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。） 1 技术参数： 1.1 电源电压：220V-50HZ 1.2 精度:±3Kpa 1.3 时间设定范围:0-120分钟 1.4 压力范围：0-0.1MPa 1.5 初始充气时间:≤50秒 2 性能特点 2.1 ★结构小巧，操作简单；立式支架，可随意移动 2.2 ★安装连接简单，ABS外壳 声音报警 2.3 ★手术中可随时增减设定值，国际流行插拔式接口 3 安全保险功能 3.1 工作时间到自动阶梯式放气，防止患者心、脑突然缺血 3.2 工作压力超过设定值,显示屏闪烁报警，气压自动补偿。 4 电源：在突然断电时能保持阶段压力 5 报警功能：声音报警：手术时间剩余10分、5分、1分钟时报警，提醒操作 6 充放气功能 6.1 快速充气，防止动脉闭塞前，血液充盈动脉 6.2 放气：以≤3Kpa为梯度的脉动式释放机制 7 计时器：手术剩余时间，手术累计时间 8 记忆功能：可以将上次的手术参数自动记忆，以供下次参考，在原来基础上设定，可节省设定时间。 9 ★配套袖带： 进口TPU内囊，全棉表层 大号：120*90±10% 中号：80*68±10% 小号：50*43±10% 特大号：120*12±10% (选配) 电动气压止血带配置清单 1.主机：1台 2.袖带：1套 （大中小各一条） 3.托架：1件 4.电源线：1根 5.保险丝：2只 6.说明书：一份 7.合格证：一张