| 眼震视图仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 眼震视图仪是前庭功能检查的核心设备，主要临床功能包括：记录眼球运动轨迹，分析眼震特征（方向、频率、幅度），评估前庭系统功能状态。其用途涵盖：诊断前庭周围性疾病（如良性阵发性位置性眩晕、梅尼埃病）、中枢性前庭病变（如脑干/小脑病变），评估前庭代偿能力，监测前庭康复治疗效果，以及鉴别头晕/眩晕的病因。 具体应用场所包括：三级医院耳鼻喉科、神经内科、康复科，二级医院眩晕中心，专科医院（如耳鼻喉专科医院），以及部分具备前庭功能检查资质的基层医疗机构。此外，该设备也用于科研机构开展前庭功能相关研究，为临床诊疗提供客观数据支持。 |
| 二 | ## 一、设备标准配置 ### 1.1 主机系统 （1）工控主机：内存≥16GB、SSD≥500GB，支持 7×24 小时连续运行；操作系统为 64-bit Windows 10 专业版 / Windows 11 专业版，满足软件稳定运行与数据安全存储要求。 （2）专业显示终端：配备≥24 英寸及以上、≥1920×1080 分辨率显示器，色彩还原与响应速度满足眼动轨迹、测试波形及分析数据清晰呈现；显示器角度可调，适配不同身高患者观测需求。 ### 1.2 硬件核心组件 （1）红外摄像系统：内置双红外高清摄像头，≥分辨率 1280×1024；采样 / 帧率可选 60fps 或 200fps；红外波长≥ 940nm，低光环境成像清晰，有效避免外界光线干扰，可精准捕捉双眼眼球运动。 （2）眼动追踪模块：集成高精度眼动追踪算法，最高采样率 200Hz，水平追踪范围 ±30°、垂直 ±25°，角度分辨率达临床高精度水平；支持双眼独立追踪 + 同步分析，可自动识别自发性、位置性、凝视性等各类眼震。 （3）前庭刺激模块： - 冷热刺激：可配套冷热刺激系统，提供精准温度控制，支持单耳 / 双耳交替冷热刺激，用于诱发前庭源性眼震。 - 旋转 / 头动评估：可配合 I 视频头脉冲模块，支持高速头动刺激与半规管功能分析；系统支持多种前庭诱发模式，全面评估前庭功能。 ### 1.3 专用软件系统 （1）基础采集分析软件：基于软件平台，支持眼动信号实时采集、波形显示、数据存储；覆盖自发性眼震、凝视、扫视、平稳跟踪、视动性眼震、位置试验、冷热试验、vHIT 等标准前庭检测项目；自动计算眼震频率、振幅、慢相角速度等核心参数，测试精度误差≤5%。 （2）报告生成模块：软件内置一键式中文 / 英文检测报告模板，包含患者信息、测试项目明细、眼动轨迹图、波形曲线、参数统计、医师诊断建议栏等；报告可导出 PDF/Word 格式，便于打印、归档与共享。 （3）数据管理系统：具备患者信息录入、检索、修改、删除功能，支持按姓名、就诊日期、检测项目等多条件查询；数据加密存储，符合医疗数据安全规范；可对接医院 HIS/LIS 系统，实现数据互通与同步更新。 ## 二、必备配套附件（标准/可选配置） ### 2.1 定位校准附件 （1）头部定位架：设备自带一体式头戴测试镜架，含额托、可调节下颌托与侧方固定带，采用医用级柔性面垫，稳定固定头部，适配不同头型与脸型患者。 （2）校准标定板：软件内置电子校准程序+集成式激光视靶，无需外置标定板；系统自动完成眼动追踪校准，校准精度误差≤0.2°，支持定期质控检查。 ### 2.2 患者辅助附件 （1）医用眼罩：标配自动交替遮盖 LCD 面板，软件可控单眼 / 双眼遮蔽，遮光彻底，避免光线干扰与眼球联动；贴合面部、低压迫感，佩戴舒适。 （2）隔音耳塞：配套医用级降噪耳塞（≥25dB），减少环境噪音干扰前庭测试；材质柔软低刺激，可一次性或消毒复用。 （3）体位垫：配套专用体位支撑垫（颈垫 + 腰垫），记忆棉材质，适配坐姿、仰卧位测试，减轻长时间检查疲劳；垫套可拆卸清洗，符合医用感染控制标准。 ### 2.3 维护保养附件 （1）镜头清洁套装：标配光学镜头专用清洁套装（镜头纸、无腐蚀清洁液、吹气球），用于定期清洁红外镜头，保证成像质量。 （2）设备防尘罩：配备防静电、防水防尘罩，尺寸适配主机、显示器与测试头镜，闲置时防尘防潮，延长设备寿命。 （3）专用工具包：配套医用级维修工具包（内六角、螺丝刀、镊子等），防锈材质，带收纳盒，便于日常维护与部件紧固。 ### 2.4 数据传输附件 （1）高速数据线：标配 USB 3.0 高速数据线（2.8m），传输速率≥5Gbps，连接头镜与主机，实时稳定传输、带屏蔽抗干扰。 （2）无线传输模块：主机可配置 Wi-Fi 6 / 蓝牙 5.0 无线模块，支持与医院服务器无线连接，测试数据实时上传、加密备份，有效传输距离≥10m。 （3）移动存储设备：标配 ≥128GB 医疗级加密 U 盘，防摔防水，用于紧急备份与离线数据传输，符合医院数据安全要求。 |
| 三 | 一、测试功能 1、眼动测试模块 ▲1.1自发眼震试验： 1.1.1体位：坐式，仰卧式，仰卧平躺，下颌抵胸，头部向后伸展 1.1.2视觉屏蔽/视觉参与（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 1.1.3内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）等 ▲1.2凝视试验： 1.2.1凝视眼位：居中，左，左侧反跳，右，右侧反跳，上，下，左上，右上，左下，右下，扫频等 1.2.2视觉屏蔽/视觉参与（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 1.2.3眼罩直接投射激光，无需视靶或显示器，另可减少患者头动误差 1.2.4内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）等 1.2.5可标记事件或部分 1.2.6具有未遮光与遮光界面，显示并比较单眼或双眼不同眼位的眼震幅度（°/s）和固视抑制比（%） 1.2.8具有≥五位图，显示并比较单眼或双眼的平视/左/右/上/下≥5个眼位的眼动方向（0~360）、眼震幅度（°/s）和眼震振幅（°）等 1.3扫视试验： 1.3.1方向：水平/垂直随机 1.3.2视觉参与 1.3.3眼罩直接投射激光，无需视靶或显示器，另可减少患者头动误差 1.3.4内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）等 1.3.5具有比较界面，直接比较单眼或双眼的左右向、上下向参数（速度、准确度和潜伏期） 1.4平滑跟踪试验 1.4.1方向和范围：正弦水平/垂直20°，正弦水平/垂直17° 1.4.2视觉参与 1.4.3眼罩直接投射激光，无需视靶或显示器，另可减少患者头动误差 1.4.4内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）等 1.4.6具有比较界面，直接比较左眼和右眼的左右向、上下向参数（不同频率的速度增益） 1.5视动试验（OPK） 1.5.1方向和范围：水平右向/左向20°、30°和40°，垂直向上/向下20°和30° 1.5.2视觉参与 1.5.3外接显示器全视野刺激 1.5.4内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）等 1.5.5具有视图图界面，直接比较单眼或双眼的左右向、上下向参数（不同频率的速度增益） 1.6前庭眼反射试验： 1.6.1水平/垂直视觉前庭眼反射试验（VVOR），水平/垂直前庭眼反射抑制试验（VORS） 1.6.2视觉参与 1.7反向眼偏斜试验 1.7.1体位：坐式，仰卧式 1.7.2遮光切换方式：通过一对LCD磁吸插板，自动控制左右眼遮光，并有提示，无需手动遮盖 1.7.3内置固视灯 1.7.4自定义设置启动时间和切换眼侧间隔时间 2、位置性模块 2.1动态位置试验 2.1.1方法：Dix-Hallpike头部右侧/左侧，深悬头头部右侧/左侧，侧卧向左/向右，头部翻转向左/向右，头部翻转从左至右/从右至左，身体翻转向左/向右，身体翻转从左至右/从右至左，低头&后仰弯腰/屈身/连续，零平面头部左侧/头部右侧，其他变位试验 2.1.2视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） ▲2.1.3内置头位指导顺序图（用数字表示），准确诱发特征性眼震 ▲2.1.4内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）等 2.2静态位置试验 2.2.1方法：坐式，仰卧式，头部左侧/右侧，躯体左侧/右侧，垂头，其他静态试验 2.2.2视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 2.2.3内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）等 2.2.4解读助手 2.3复位试验 2.3.1方法：Epley向左/向右，Semont向左/向右，Barbecue向左/向右，其他复位试验 2.3.2视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 2.3.3内置头位指导顺序图（用数字表示），辅助准确复位 2.3.4内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）等 3、冷热试验模块 3.1双温试验 3.2冰水试验 3.3视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 3.4内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°） 3.5固视抑制：可设置自动固视时间（如启动后90s~100s），或手动任意时间段，自动计算固视抑制比（%）等 ▲3.6解读助手 4、特殊眼震模块 ▲ 4.1摇头试验 4.1.1视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 4.1.2内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）、摇头频率（Hz）等 4.1.3可标记事件或部分 4.1.4可固视抑制 4.1.5具有比较界面，直接比较水平或垂直向的摇头眼震与自发眼震峰值（°/s） 4.2振动试验 4.2.1视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 4.2.2内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）、摇头频率（Hz）等 4.2.3可标记事件或部分 4.2.4可固视抑制 4.2.5具有比较界面，直接比较水平或垂直向的振动眼震与自发眼震峰值（°/s） 4.3瘘管试验 4.3.1视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 4.3.2内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）、摇头频率（Hz）等 4.3.3可标记事件或部分 4.4咽鼓管充气检查法 4.4.1视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 4.4.2内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）、摇头频率（Hz）等 4.4.3可标记事件或部分 4.5耳屏压力左侧/右侧 4.5.1视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 4.5.2内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）、摇头频率（Hz）等 4.5.3可标记事件或部分 4.6 Tullio 4.6.1视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 4.6.2内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）、摇头频率（Hz）等 4.6.3可标记事件或部分 4.7 扭颈试验 4.7.1视觉屏蔽/视觉参与及提示（视觉屏蔽采用磁吸式插板，简单且无需移动眼罩） 4.7.2内置陀螺仪，实时显示头位（头部3D图）、矢状位平面（蓝点）、刺激半规管（绿色）、眼动方向和幅度（°）、眼震幅度（°/s）、眼震稳健性（绿色和橘色）、眼动曲线（水平和垂直，左眼/右眼/双眼）、头动方向和幅度（°）、摇头频率（Hz）等 4.7.3可标记事件或部分 5、视频录制/播放：同步记录眼动和环境活动，可在视觉参与和视觉剥夺两种条件下进行检测 。同步回放眼睛和房间的记录，支持正常速度和慢速播放视频，回放和快进播放视频功能。 6、自动测试协议，用户可自行设置协议组合，不限制协议数量 7、 7.1支持EMR，可以XML文件和ASCII原始数据的格式为数据共享的第三方导出患者数据资料，且为开源平台 ▲7.2内置≥22个视频操作动画，可用于教学培训和患者配合说明 7.3支持患者合并 ▲7.4支持aVOR（iphone/iPad app兼容）数据导出，用于培训教学三、软件模块功能 二、技术参数 1.输入：单目或双目 2.内置陀螺仪 3.采样率：60±10% fps 和200±10% fps 4.像素：≥1280*1024 5.视频录制：30 Hz, 60 Hz, 或120 Hz 6.眼球追踪范围：水平 ±30°，垂直 ±25° 7.眼罩内置激光，包括凝视试验、扫视试验、平滑跟踪 8.激光/灯刺激投射范围：水平 ±30°，垂直 ±25° 9.眼罩：重量≤395 g 10.视觉屏蔽：ShadeShiftTM遮光切换磁吸插板 11.内置固视灯：可设置左眼、右眼或双眼 12.头带：可替换，大尺寸设计 13.透镜：大尺寸，分左右眼（将患者眼睛的影像反射到摄像头中） 三、配置清单 1 双眼视频眼镜 1 套 2 手提箱 1 个 3 通用面垫 4 个 4 光学镜片清洁布 1 块 5 固定靶点 1 张 6 电缆夹 1 个 7 耳遂听前庭软件 1 份 8 用户手册 1 份 9 视觉屏蔽面板 2 块 10 LCD 面板 2 块 11 工作站 1 套 12 冷热刺激器 1 套 具备实时眼动追踪与动态分析功能，自动生成结构化眼震诊断报告；涵盖扫视、凝视、前庭眼动反射、视动性眼震等测试模块，支持自定义测试流程与参数阈值；提供历史数据回溯与多维度对比分析功能。 四、数据与系统兼容性 支持DICOM、HL7国际标准数据接口，可对接医院HIS、PACS系统，实现测试数据双向稳定传输；接口开发、调试及后续维护费用全部由投标公司全额承担，确保系统无缝集成且数据交互安全合规。 |
| 四 | 眼震视图仪无需常规检测试剂，仅需少量配套耗材：一次性电极片、导电膏等为通用类，可适配多品牌同类型设备；少数品牌特定校准组件为专机专用类，需从原厂采购以保障设备精准运行。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |