
	微波治疗仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：核心治疗功能
消炎消肿：改善局部微循环，加速炎性渗出物吸收，快速减轻组织水肿与炎症反应；
镇痛解痉：缓解肌肉、神经痉挛，阻断疼痛传导，有效缓解急慢性疼痛；
促进组织修复：提升局部新陈代谢，加速肉芽组织生长，促进手术切口、创面、溃疡愈合；
改善局部血供：扩张局部血管，增加组织血氧与营养供给，改善缺血、淤血状态；
理疗康复：作为慢性疾病、术后康复的物理干预手段，减少并发症、缩短恢复周期。
核心临床用途
用于急慢性炎症、疼痛性病症、软组织损伤、术后康复、浅表 / 腔道病灶的辅助与靶向治疗，为临床多科室提供无创物理治疗方案。

具体应用场所：骨折术后康复、关节炎、滑膜炎、肌腱炎、软组织挫伤等治疗；
皮肤溃疡、褥疮、毛囊炎、浅表感染、瘢痕修复等；
鼻炎、咽炎、中耳炎、扁桃体炎等腔道炎症辅助治疗；
急性软组织损伤、炎性疼痛的紧急物理治疗；
慢性退行性病变、慢性炎症的长期康复理疗。

	二
	设备配置与要求：
1.主机
2.治疗大圆杯
3.理疗射频线
4.理疗支架
5.电源线
6.技术使用说明书
7.产品备用保险丝

	三
	技术参数与性能要求技术参数：
1.输入功率：≥1050VA；
2.使用电源：220V，50Hz；
3.设备配置：立式结构
4.工作频率：2450MHz±30MHz
5.工作模式：理疗模式；可选配手术模式；
6.★输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：
 7.工作时间：理疗模式0～30min；
8.输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式等；
(1)间歇脉冲式：间歇频率为1Hz±10%，输出时间500ms±20%，间歇时间500ms±20%；
(2)间歇集束式：间歇频率为2Hz±10%，输出时间250ms±20%，间歇时间250ms±20%；
9.非期望辐射：在距离非接触理疗应用器前方1m及后方0.25m处的非期望辐射不应超过10mW/cm2；
10.驻波比：输出线缆及连接器驻波比：输出线缆及转接器一起使用，在其工作频率下驻波比应不大于1.5；
11.设备界面上可以查看所有通道的运行状态；
12.治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒；
13.★病历信息管理：记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病历；
14.▲支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案；
15.理疗应用器：标配1个大圆杯：尺寸：≥φ155mm；
16.设备具有Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输；
18.本产品取得计算机软件著作权。
（产生接口费用，由投标公司承担）

	四
	配套试剂/耗材要求：无配套试剂需求。
设备需要使用耗材是：无配套耗材需求。

	五
	售后服务要求（免费保修期≥_2___年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥___6_年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



