| 医用电动床采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：用于CCU监护室，需满足心血管危重患者日常护理、多体位调节、急救操作、实时称重等核心功能，保障急救效率。 |
| 二 | 设备配置与要求：ABS床头尾板1对（可快速拆卸、兼作CPR功能）；全包围PP护栏4个（带阻尼缓冲功能）；护栏控制器4个（降低误操作概率）；直流电机4个）；液晶护士总控器1个（≥16个功能键，带按键锁定）；角度显示器4个（实时显示各部位调节角度）；≥5寸双面中控脚轮1套（带双侧刹车）；床体防撞轮4个；输液架插座4个（金属材质，孔径≥19mm）；引流袋挂钩4个（可360°旋转）；不锈钢双段式点滴架1套（直径≥19mm）；UPS不间断电源（断电应急操作）；全覆盖吹塑防尘底罩1个。 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 一、实质性参数（8 项，标▲）： 床体框架：≥30×60×1.5mm 碳素钢管，载重≥240kg 多维度调节：背部 0-75°、腿部 0-40°、整体 620-900mm 急救功能：手动 / 电动 CPR、心脏椅 / 垂头仰卧体位 床板材质：亚克力板 + X 光暗盒导轨 安全认证：整体符合医疗安全标准 免费保修：≥5 年整机质保 响应时间：≤2 小时现场服务 应急服务：提供患者安全保障预案 二、其他重要参数（4项，标★）： 抗菌性能：抗菌率≥99.9%（大肠杆菌 / 金黄色葡萄球菌） 称重功能：实时显示 + 数据存储对比 脚轮配置：≥5 寸中控脚轮 设备寿命：设计使用年限≥8 年 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：不需要配套试剂/耗材。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥5年，现场响应时间：≤2小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥10年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |