
	心脏电生理刺激仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：适用于心内科门诊、病房及 CCU 监护室，可开展心脏电生理功能检测、心律失常诱发与终止、心脏负荷试验等临床操作，辅助医生评估心脏电生理特性行射频消融术，也可用于医学教学与临床研究。

	二
	设备配置与要求：
一、实质性配置（4 项）：主机（含核心控制模块）、刺激电极导管套装、体表心电图采集模块、专用软件系统。
二、重要配置（4 项）：≥10.1 英寸彩色触摸屏、专用打印机、一次性电极片、连接线缆套装。
三、基础配置（3 项）：便携箱、操作手册、培训光盘。

	三
	技术参数与性能要求：
一、实质性参数：▲
刺激模式：支持程控 /burst/ 连续等≥5 种模式
刺激频率：0.1-1000Hz（精度 ±0.1%）
刺激强度：0-40mA（精度 ±5%）
刺激脉宽：0.1-10ms（精度 ±0.05ms）
ECG 采样率：≥1000Hz（分辨率≥16 位）
时间测量精度：QRS 波 / P 波测量误差≤1ms
安全认证：符合 GB9706.1-2020+CE 认证
数据存储：≥1000 例患者数据（支持 PDF/Excel 导出）
工作环境：0-40℃，湿度 20%-80%（无冷凝）
二、其他重要参数：★
显示分辨率：≥1280×800（支持波形放大 / 冻结）
心律失常检测：自动识别≥8 种类型（室早 / 房早 / 房颤等）
刺激通道：≥4 个独立通道（可同步 / 异步）
电池续航：断电后≥2 小时连续工作
通信接口：USB3.0 + 以太网 + HDMI
操作语言：中 / 英文双语切换

	四
	配套试剂/耗材要求：刺激电极导管

	五
	售后服务要求（免费保修期≥5年，现场响应时间：≤2小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥10年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



