| 心脏电生理刺激仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：适用于心内科门诊、病房及 CCU 监护室，可开展心脏电生理功能检测、心律失常诱发与终止、心脏负荷试验等临床操作，辅助医生评估心脏电生理特性行射频消融术，也可用于医学教学与临床研究。 |
| 二 | 设备配置与要求： 一、实质性配置（4 项）：主机（含核心控制模块）、刺激电极导管套装、体表心电图采集模块、专用软件系统。 二、重要配置（4 项）：≥10.1 英寸彩色触摸屏、专用打印机、一次性电极片、连接线缆套装。 三、基础配置（3 项）：便携箱、操作手册、培训光盘。 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 一、实质性参数：▲ 刺激模式：支持程控 /burst/ 连续等≥5 种模式 刺激频率：0.1-1000Hz（精度 ±0.1%） 刺激强度：0-40mA（精度 ±5%） 刺激脉宽：0.1-10ms（精度 ±0.05ms） ECG 采样率：≥1000Hz（分辨率≥16 位） 时间测量精度：QRS 波 / P 波测量误差≤1ms 安全认证：符合 GB9706.1-2020+CE 认证 数据存储：≥1000 例患者数据（支持 PDF/Excel 导出） 工作环境：0-40℃，湿度 20%-80%（无冷凝） 二、其他重要参数：★ 显示分辨率：≥1280×800（支持波形放大 / 冻结） 心律失常检测：自动识别≥8 种类型（室早 / 房早 / 房颤等） 刺激通道：≥4 个独立通道（可同步 / 异步） 电池续航：断电后≥2 小时连续工作 通信接口：USB3.0 + 以太网 + HDMI 操作语言：中 / 英文双语切换 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：刺激电极导管 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥5年，现场响应时间：≤2小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥10年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |