
	耳内镜手术器械采购需求

	

	一
	一、主要临床功能与用途
耳内镜手术器械凭借高清视野，可精准探查外耳道、中耳腔病变，如中耳炎、胆脂瘤、外耳道息肉等；能开展鼓膜修补、听骨链重建、中耳病变切除等微创手术，减少耳部组织损伤，提升病灶清除精准度，降低术后感染风险，还可用于耳部术后复查，及时发现愈合异常。
二、具体应用场所
适用于各级医院耳鼻喉科门诊的耳部诊断、基层医院的简单耳部探查治疗、三甲医院手术室的复杂耳部微创手术，也可在专科内镜中心开展耳部微创干预与随访，满足不同层级医疗机构的耳部诊疗需求。
。

	二
	一、标准配置
核心设备需配备高清耳内镜成像系统，含1080P及以上分辨率的摄像主机、高亮度冷光源、22英寸及以上高清医用显示器，保障手术视野清晰无畸变；配套动力系统包含微切割钻、吸引切割器，具备多档转速调节功能，满足中耳、内耳等部位精细操作需求；同时配置可调节多功能手术台，适配患者头位多角度固定需求。
二、必备配套附件
需配齐0°、30°、70°多角度耳内镜，覆盖外耳道至内耳不同术区视野；配套耵聍钩、鼓膜切开刀、中耳息肉钳、镫骨手术镊等高精度显微器械，材质为医用不锈钢，操作端精度达0.1mm；此外需备齐一次性无菌耳内镜保护套、不同口径负压吸引管、生理盐水冲洗装置，以及止血棉片、耦合剂等耗材，确保手术无菌规范与应急操作顺畅。

	三
	一、核心性能参数
耳内镜分辨率≥1920×1080像素，视场角≥120°，工作长度≥100mm，景深5-50mm，可清晰呈现中耳、内耳细微结构；手术抓钳开合角度≥90°、夹持力≥5N，剪刀刃口硬度≥HRC55，可精准剪切0.1mm以下软组织；所有器械需耐受≥1000次134℃高压蒸汽消毒，无变形、锈蚀。
二、关键硬件配置
内镜主体采用医用级光纤导光，透光率≥90%，钛合金手柄重量≤150g，带防滑纹理；配套冷光源亮度1000-100000Lux可调，色温5000-6000K，连续工作≥8小时；器械套件含耳内镜、抓钳、剪刀等≥12种专用器械，表面经钝化处理无毛刺。
三、软件模块功能
具备实时高清图像采集功能，录像帧率≥30fps，支持静态抓拍；内置图像处理模块，可调节对比度、放大病灶并标注；自动关联患者信息生成标准化手术报告，支持PDF格式一键导出。
四、数据与系统兼容性
支持DICOM3.0标准接口，可与医院现有PACS系统无缝对接，实现图像存储、调阅与共享；兼容Windows、Linux主流操作系统；接口开发、调试及维护费用全部由投标公司承担，提供1年免费接口技术支持。

	四
	耳内镜手术器械在临床操作中需使用配套试剂/耗材。其中，一次性使用的耳内镜手术专用器械（如吸引管、活检钳等）属于专机专用类耗材，需与特定型号耳内镜设备适配；而常规消毒灭菌试剂、生理盐水等属于通用类耗材，可适用于多种型号设备。

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



