| 妇科射频治疗仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 1.宫颈炎症性疾病 慢性宫颈炎、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈囊肿、宫颈肥大等，可通过该设备射频消融或冷刀锥切技术精准去除病变组织，同时保护宫颈正常结构。 2.宫颈肿瘤及癌前病变 适用于宫颈低级别鳞状上皮内病变（LSIL）、高级别鳞状上皮内病变（HSIL），尤其是有生育需求或希望保留宫颈功能的患者。 对于CIN-1级或残留CIN-1级且无法按期追踪或无条件随访者，以及CIN-2级、CIN-3级患者，该设备可进行锥切治疗，有效阻止病变进展。 3.HPV感染相关病变 针对HPV感染引起的宫颈病变，如尖锐湿疣等，该设备能精准清除病变组织，减少病毒残留，降低复发风险。 4.外阴及阴道病变 可用于外阴色素减退性疾病（如外阴白斑）、阴道壁病变（如VAIN）等的治疗，通过射频消融或冷刀技术去除病变组织，促进组织修复。 |
| 二 | 序号; 品名; 型号/规格; 数量; 单位. 1; 妇科射频治疗仪主机; 1; 台. 2; 射频配置; 宫颈糜烂刀; 5; 把. 特号糜烂刀; 3; 把. 宫颈息肉刀; 2; 把. 囊肿刀; 1; 把. 尖锐湿疣刀; 2; 把. 联接电缆; 2; 个. 3; Autoleep 配置; 锥形电极; 4; 把. 一号环形电极; 3; 把. 二号环形电极; 3; 把. 三号环形电极; 3; 把. B形电极; 2; 把. Autoleep 操作手柄; 2; 个. 4; 柯凝卡配置; 操作手柄; 1; 把. 一号锥切刀; 2; 把. 二号锥切刀; 2; 把. 三号锥切刀; 2; 把. 5; 其它配置; 主机电源线; 1; 根. 吸烟器净化系统; 1; 套. 侧开式阴道扩张器; 1; 个. 一次性使用中性电极(极板）; 20; 片. 极板夹头连线; 1; 根. 脚踏开关; 1; 个. 台车; 1; 台. 随机资料; 包含装机箱；装机工具；保险管; 1; 套. 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 “妇科射频治疗仪”由三项技术组成：宫颈射频消融（CervixRFA）、宫颈自动无烟环切（Autoleep）、宫颈自动冷刀锥切（CoolingCut）； |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 一、治疗主机： 1.设备类别：三类医疗设备 妇科射频治疗仪 2.治疗范围：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿等 3.工作频率：550KHz±40KHz 4.输出功率：15～50W可调，步进为5W ★5。阻抗百分比显示为100～999% 二、无烟保证指标 1.烟雾净化高频手术电极 设置在手术刀头的吸风口，可以保证烟尘未扩散之前被收集，吸烟率达到97% 2.大管径直通刀柄管径大于5MM的专用操作手柄，保证烟尘畅通无阻。 3.气管防折叠系统设有防折皱装置的管路，避免管路被无意折弯而阻塞，影响净化效果。 4.专用真空系统：≥140L/MIN拥有超强抽吸功能45dB超低静音，可以产生-700mmHg的近似真空的压力，更容易收集烟尘。 5.四层烟尘净化系统 ①防尘：HEPA对直径≥0.3微米微粒的过滤效99.99%； ②除臭：活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC等数十种有害物质，祛除异味； ③灭菌：活性炭可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌，抑制流行病原的传播，彻底清除污染 ④杀毒：冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质，将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水 ★6.AutoLeep手柄方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮减少误操作； 7.Leep刀无烟手术电极 锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极 三、柯凝卡（宫颈冷刀自动锥切系统）： 1、锥切范围可控：冷刀切割范围可控制，可根据宫颈坏死组织大小，控制深入的深浅从而控制切割的范围。 2、减少切割次数：电机柯凝卡手术刀在人工引导下，可以完整锥切，操作方便锥切迅速。 3、适用于活组织细胞取检：电动控制切割，用于活检。 4、组织结构完整：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质。 5、染色清晰：送检组织染色后清晰可见，细胞大小、形态、细胞核大小、颜色、形状、核分裂是否增多、有无病理性核分裂像；异性细胞多少及区域；基底膜是否完整。 四、工作环境温度： 1.环境温度：5℃-40℃ 2.相对湿度：≤80% 3.电源：交流220V±22V 4.大气压力70kpa-106kpa 5.交流供电频率：50Hz±1 H |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥___8_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |