




	妇科射频治疗仪采购需求

	

	一
	适用范围及用途：
1.宫颈炎症性疾病 慢性宫颈炎、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈囊肿、宫颈肥大等，可通过该设备射频消融或冷刀锥切技术精准去除病变组织，同时保护宫颈正常结构。
2.宫颈肿瘤及癌前病变  
适用于宫颈低级别鳞状上皮内病变（LSIL）、高级别鳞状上皮内病变（HSIL），尤其是有生育需求或希望保留宫颈功能的患者。  
对于CIN-1级或残留CIN-1级且无法按期追踪或无条件随访者，以及CIN-2级、CIN-3级患者，该设备可进行锥切治疗，有效阻止病变进展。
3.HPV感染相关病变  
针对HPV感染引起的宫颈病变，如尖锐湿疣等，该设备能精准清除病变组织，减少病毒残留，降低复发风险。
4.外阴及阴道病变  
可用于外阴色素减退性疾病（如外阴白斑）、阴道壁病变（如VAIN）等的治疗，通过射频消融或冷刀技术去除病变组织，促进组织修复。


	二
		序号
	品名
	型号/规格
	数量
	单位

	1
	妇科射频治疗仪主机
	
	1
	台

	2
	射频配置
	宫颈糜烂刀
	
	5
	把

	
	
	特号糜烂刀
	
	3
	把

	
	
	宫颈息肉刀
	
	2
	把

	
	
	囊肿刀
	
	1
	把

	
	
	尖锐湿疣刀
	
	2
	把

	
	
	联接电缆
	
	2
	个

	3
	Autoleep
配置
	锥形电极
	
	4
	把

	
	
	一号环形电极
	
	3
	把

	
	
	二号环形电极
	
	3
	把

	
	
	三号环形电极
	
	3
	把

	
	
	B形电极
	
	2
	把

	
	
	Autoleep 操作手柄
	
	2
	个

	4
	柯凝卡配置
	操作手柄
	
	1
	把

	
	
	一号锥切刀
	
	2
	把

	
	
	二号锥切刀
	
	2
	把

	
	
	三号锥切刀
	
	2
	把

	5
	其它配置
	主机电源线
	
	1
	根

	
	
	吸烟器净化系统
	
	1
	套

	
	
	侧开式阴道扩张器
	
	1
	个

	
	
	一次性使用中性电极(极板）
	
	20
	片

	
	
	极板夹头连线
	
	1
	根

	
	
	脚踏开关
	
	1
	个

	
	
	台车
	
	1
	台

	
	
	随机资料
	包含装机箱；装机工具；保险管
	1
	套


设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。
“妇科射频治疗仪”由三项技术组成：宫颈射频消融（CervixRFA）、宫颈自动无烟环切（Autoleep）、宫颈自动冷刀锥切（CoolingCut）；

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）
 一、治疗主机：    
1.设备类别：三类医疗设备  妇科射频治疗仪   
2.治疗范围：宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈肥大、尖锐湿疣、前庭大腺囊肿等 
3.工作频率：550KHz±40KHz 
4.输出功率：15～50W可调，步进为5W
★5。阻抗百分比显示为100～999%

二、无烟保证指标   
1.烟雾净化高频手术电极  设置在手术刀头的吸风口，可以保证烟尘未扩散之前被收集，吸烟率达到97%
2.大管径直通刀柄管径大于5MM的专用操作手柄，保证烟尘畅通无阻。
3.气管防折叠系统设有防折皱装置的管路，避免管路被无意折弯而阻塞，影响净化效果。
4.专用真空系统：≥140L/MIN拥有超强抽吸功能45dB超低静音，可以产生-700mmHg的近似真空的压力，更容易收集烟尘。
5.四层烟尘净化系统
①防尘：HEPA对直径≥0.3微米微粒的过滤效99.99%；
②除臭：活性炭专用于吸附甲醛、苯系物、氨、氧、TVOC等数十种有害物质，祛除异味；
③灭菌：活性炭可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌、霉菌、脓菌等致病菌，抑制流行病原的传播，彻底清除污染
④杀毒：冷触酶可破坏固化病毒的蛋白质，将有机污染物和部分无机物分解成二氧化碳和水
★6.AutoLeep手柄方便拔插手术电极；拥有凝、切双按钮减少误操作；
 7.Leep刀无烟手术电极 锥形电极、环形电极、方形电极、适形电极

三、柯凝卡（宫颈冷刀自动锥切系统）：
1、锥切范围可控：冷刀切割范围可控制，可根据宫颈坏死组织大小，控制深入的深浅从而控制切割的范围。
2、减少切割次数：电机柯凝卡手术刀在人工引导下，可以完整锥切，操作方便锥切迅速。
3、适用于活组织细胞取检：电动控制切割，用于活检。
4、组织结构完整：送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质。         
5、染色清晰：送检组织染色后清晰可见，细胞大小、形态、细胞核大小、颜色、形状、核分裂是否增多、有无病理性核分裂像；异性细胞多少及区域；基底膜是否完整。

四、工作环境温度：
1.环境温度：5℃-40℃
2.相对湿度：≤80%
3.电源：交流220V±22V
4.大气压力70kpa-106kpa
5.交流供电频率：50Hz±1 H    

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥___8_年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



