
	内窥镜动力系统（刨削系统）采购需求

	

	一
	适用范围及用途：用于在内窥镜手术中，实现绞碎或切除组织等手术功能。
适用人群：可用于治疗由于粘膜下肌瘤或息肉造成的女性异常子宫出血或不孕。

	二
	设备配置与要求：
	序号
	产品名称
	型号
	规格
	数量

	1 
	内窥镜手术动力系统
	
	/
	1pc

	2 
	内窥镜手术动力系统(手柄)
	/
	/
	1pc

	3 
	宫腔镜冷刀
	
	22°
	1pc

	4 
	刨削刀头
	/
	/
	5pc

	5 
	纵切刀头
	/
	/
	5pc




	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）
内窥镜手术动力系统
1. 临床应用范围：用于在内窥镜手术中，实现绞碎或切除组织等手术功能(鼻腔部位手术除外)。以注册证书内容为准；
2. ▲主机可输出≥4种切割模式，包含前后纵向切割、正向旋切、逆向旋切、往复旋切。根据手术情境，可以通过控制刨削器主机面板选择适合于各类不同手术情况的旋转模式与刀头配合，提高手术效率；
3. 主机具有电动手柄识别功能和记忆功能，手术中可记忆上一次的参数，适应不同术者的习惯和不同的病理情况；有效防止误操作并缩短手术时间；
4. ▲往复频率每秒钟1-10次可调，可以自定义切吸频率；
5. 产品具有智能控制软件，有负压、吸力、运行状态实时监测功能；
6. ▲具有与手柄脚踏连动的吸引开关，手柄待机时负压蓄力，手柄运行时自动开启，保证最大切吸效率的同时保证待机腔内不失压；
7. ▲手柄采用特殊多联动低惯量传递结构，更加平稳低振动，手柄静音工作，满负荷工作时噪声小于55db，振动小，手柄稳定不抖动；
8. ▲电机中空设计，刀头电机直线中空，保证吸引通道畅通，且电机中空通道大于刀头，保证手柄不会堵塞；
9. 脚踏开关：同时具有吸引和切割的功能，且采用无级变速，连续变速功能。脚踏防水≥IPX8级；
10. 人机界面：液晶触控屏人机交互界面，具有实时监测数值显示；
11. 主机带有全自动控制吸引控制装置，可控制切割和吸引同步进行，保持宫腔内压力平衡；
12. ▲刨削刀头为钝性无创头端设计；刀具外径尺寸至少3种规格可选，包含≥3mm/4mm/5mm，其中最大规格刀头直径应≥5mm；针对大型组织切割更有力，缩短手术时间；
13. ▲刀具工作长度≥3种规格可选，至少应包含≥330mm/390mm/410mm；最大刀具工作长度≥410mm，保证了较大子宫的手术工作距离需求；
14. ★具备纵切刀头，纵切模式下前后往复500～3000转/分；
15. 具备旋切刀头，正向、逆向、往复切割500～12000转/分；
16. ★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021、YY 9706.102-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优；
17. ▲配套内窥镜为Z型平行视野宫腔镜，Z型横杆与纵杆更短，纵杆长度≤6.5cm，外径≤6.8mm/8.8mm，视场角≥100°，并符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求；
18. ▲配套内窥镜可耐高温高压消毒，镜体密封性好， 

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



