
	宫腔内窥镜及附件采购需求

	

	一
	适用范围及用途：
1.诊断用途：深入宫腔观察病变，主要用于探查异常出血、检查不孕不育的宫腔病因、明确B超发现的异常、定位宫内异物以及评估内膜病变。
2.治疗用途：通过镜下微型器械精准手术，包括切除息肉/肌瘤、分离宫腔粘连、取出嵌顿节育器、矫正子宫畸形以及处理与妊娠相关的残留物。

	二
	设备配置与要求：
	序号
	产品名称
	规格
	数量

	1
	宫腔电切内窥镜及附件
（内窥镜）
	Φ2.9/12°
	1pc

	2
	宫腔电切内窥镜及附件
（操作器）
	双极
	1pc

	3
	宫腔电切内窥镜及附件
（外鞘）
	/
	1pc

	4
	宫腔电切内窥镜及附件
（内鞘（含闭孔器））
	/
	1pc

	5
	宫腔电切内窥镜及附件
（手术电极）
	环状
	1pc

	6
	宫腔电切内窥镜及附件
（手术电极）
	滚状
	1pc

	7
	宫腔电切内窥镜及附件
（手术电极）
	针状
	1pc

	8
	宫腔电切内窥镜及附件
（手术电极）
	铲状
	1pc

	9
	宫腔电切内窥镜及附件
（手术电极）
	齿状
	1pc

	10
	宫腔电切内窥镜及附件
（高频连接线）
	双极
	1pc

	11
	专用内窥镜消毒盒
	/
	1pc

	12
	宫腔镜
	5Fr/22°
	2pc

	13
	宫腔镜配套手术器械
（剪刀）
	Φ1.6*410
	2pc

	14
	宫腔镜配套手术器械
（异物钳）
	Φ1.6*410
	2pc

	15
	宫腔镜配套手术器械
（活检钳）
	Φ1.6*410
	2pc

	16
	专用内窥镜消毒盒
	/
	2pc




	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）

型号一：宫腔电切内窥镜及附件  KMS-DQ-F（2套）
1. 内窥镜视向角12°，视场角≥60°；
2. 工作长度≥302mm，插入部外径≤2.9mm，允许配合更小的工作外鞘；
3. ▲可耐高温高压消毒，镜体密封性好；
4. 可低温等离子消毒；
5. 外鞘工作长度200mm，外径≤7.5mm；
6. 外鞘插入部前方具有绝缘材料，该材料伸出部分长度≥10mm；
7. 外鞘水阀可360°旋转；
8. 内鞘工作长度224mm, 外径≤6.0mm；
9. 操作手环采用钛合金材料，使用寿命比注塑材料更长，杜绝老化断裂；

型号二：宫腔镜（一体镜） KMS-V(一体)（1套）
1. ▲镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险；
2. 具有5Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；
3. ★超广角镜头，视场角≥90°；
4. ▲视向角22°、景深3mm-100mm；
5. 插入部工作长度≤200mm，插入部最大宽度≤4.9mm，免扩宫；
6. 插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；
7. 可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；
8. 镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅；
9. 器械插入口为喇叭形，方便器械进入；
10. ▲密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；
11. ★器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；
12. 进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤；
13. ★可耐高温高压消毒，；
14. ★可低温等离子消毒；
15. ★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优。

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤___2_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



