| 宫腔内窥镜及附件采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 1.诊断用途：深入宫腔观察病变，主要用于探查异常出血、检查不孕不育的宫腔病因、明确B超发现的异常、定位宫内异物以及评估内膜病变。 2.治疗用途：通过镜下微型器械精准手术，包括切除息肉/肌瘤、分离宫腔粘连、取出嵌顿节育器、矫正子宫畸形以及处理与妊娠相关的残留物。 |
| 二 | 设备配置与要求： 序号; 产品名称; 规格; 数量. 1; 宫腔电切内窥镜及附件 （内窥镜）; Φ2.9/12°; 1pc. 2; 宫腔电切内窥镜及附件 （操作器）; 双极; 1pc. 3; 宫腔电切内窥镜及附件 （外鞘）; /; 1pc. 4; 宫腔电切内窥镜及附件 （内鞘（含闭孔器））; /; 1pc. 5; 宫腔电切内窥镜及附件 （手术电极）; 环状; 1pc. 6; 宫腔电切内窥镜及附件 （手术电极）; 滚状; 1pc. 7; 宫腔电切内窥镜及附件 （手术电极）; 针状; 1pc. 8; 宫腔电切内窥镜及附件 （手术电极）; 铲状; 1pc. 9; 宫腔电切内窥镜及附件 （手术电极）; 齿状; 1pc. 10; 宫腔电切内窥镜及附件 （高频连接线）; 双极; 1pc. 11; 专用内窥镜消毒盒; /; 1pc. 12; 宫腔镜; 5Fr/22°; 2pc. 13; 宫腔镜配套手术器械 （剪刀）; Φ1.6*410; 2pc. 14; 宫腔镜配套手术器械 （异物钳）; Φ1.6*410; 2pc. 15; 宫腔镜配套手术器械 （活检钳）; Φ1.6*410; 2pc. 16; 专用内窥镜消毒盒; /; 2pc. |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 型号一：宫腔电切内窥镜及附件 KMS-DQ-F（2套） - 内窥镜视向角12°，视场角≥60°； - 工作长度≥302mm，插入部外径≤2.9mm，允许配合更小的工作外鞘； - ▲可耐高温高压消毒，镜体密封性好； - 可低温等离子消毒； - 外鞘工作长度200mm，外径≤7.5mm； - 外鞘插入部前方具有绝缘材料，该材料伸出部分长度≥10mm； - 外鞘水阀可360°旋转； - 内鞘工作长度224mm, 外径≤6.0mm； - 操作手环采用钛合金材料，使用寿命比注塑材料更长，杜绝老化断裂； 型号二：宫腔镜（一体镜） KMS-V(一体)（1套） - ▲镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险； - 具有5Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作； - ★超广角镜头，视场角≥90°； - ▲视向角22°、景深3mm-100mm； - 插入部工作长度≤200mm，插入部最大宽度≤4.9mm，免扩宫； - 插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔； - 可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等； - 镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅； - 器械插入口为喇叭形，方便器械进入； - ▲密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道； - ★器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔； - 进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤； - ★可耐高温高压消毒，； - ★可低温等离子消毒； - ★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤___2_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |