| 注射泵采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 设备配置与要求：1.注射泵需通过NMPA三类注册证2.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 |
| 二 | 技术性能及参数要求：1.注射泵需通过NMPA三类注册证 2.整机使用期限≥10年 3.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。 4.注射精度±2% 5.速率范围:0.01-2000ml/h，最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h 6.快进流速范围:0.01-2000mlh，具有自动和手动快进可选 7.可自动统计≥四种累计量:24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等 8.支持注射器规格:5/6m1、10/12ml、20ml、30/35ml、50/60ml 9.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动防止药液误推 10.注射模式:流速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，药物库，切换模式，编程模式（药物库导入），间断模式，微量模式，梯度模式 等 11.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息 14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 15.压力报警阈值≥15档可调，最低可设置150mmHg 16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 17.#具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 18.信息储存:可存储≥5000条的历史记录 19.电池工作时间≥26.5小时@5ml/h 20.防异物及进液等级≥IP44 21.#整机重量不超过2.8kg 22.满足EN1789标准，适合在救护车使用。 |
| 三 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 四 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间需要供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |