| 妇科电动手术台采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 适用于妇科计生手术、妇科治疗的电动手术台。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.配有的床可折叠式、可前后移动锁定扶手； ★2.配回弹枕头1个； 3.配模具一次成型的凹形槽导流防水垫； ★4.有底轮，方便电动手术台的搬迁、移动。 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1.1.床面长度及宽度： 长度1350±20mm，宽度610±15mm 1.2.床面最低及最高高度： 750±20mm~995±30mm 1.3.床面前后倾角度： 前倾≥15°，后倾≥15° 1.4.背板折转角度： 0±2°~60±5° 1.5.辅助台长度及宽度： 长度550±50mm宽度550±50mm 1.6.搁手板外摆角度： ≥90° 1.7.搁手板尺寸： 490mm×150mm×55mm±10% (长×宽×厚) 1.8.污水盆尺寸： 468mm×338mm×125mm±10% 1.9.电 源： AC220V 50Hz 2.性能要求： ★2.1.其主机为螺旋式、直流推杆电机，无需稳压器，操作安全平稳无噪音。 ★2.2.床体的升降、前后倾为电动脚踏开关操作，背板可调手动角度，配隐藏式辅助台。 2.3.整床床面的材料一次性成型的，要有无缝包皮技术，便于清洗，要有抗菌、抗污、抗裂除臭。 2.4.要有嵌入式搁手板底板，能防止污水、灰尘进入。 2.5.该床床身外型的不锈钢模具，要易清洁卫生、防腐耐脏。 2.6.搁腿架为聚氨酯材料模具发泡成型，耐腐、耐脏、防老化。 ★2.7.配有可折叠式、可前后移动锁定扶手 ★2.8.配回弹枕头1个 2.9.配模具一次成型的凹形槽导流防水垫 ★3.有底轮，方便电动手术台的搬迁、移动。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤___2_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥___10_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |