
	妇检床采购需求

	

	一
	适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。
适用于妇科检查、治疗的电动妇检床。

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。
1.配有可折叠式、可前后移动锁定扶手；
2.配模具一次成型的凹形槽导流防水垫；
★4.有底轮，方便电动手术台的搬迁、移动。
配置：
1.妇产床主体      1套
2.柔性LED照明灯  1套
3.膝弯托          1套
4.头枕            1件
5.接水盆          1件

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）
1.床垫总长  1310mm±10%
2.床垫宽  540±10%mm
3.床面高度采用脚踏液压泵调节,范围730～910(mm)
4.床垫为高密度发泡材料一次成型，表面光洁无缝，防渗透、防污染、易清洁.
5.▲外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观。
6.▲柔性LED照明灯 LED光源,采用柔性支撑技术,方位可任意调节。
7.▲膝弯托：优质碳钢，外包一次性发泡成型聚氨酯材料，多方位调节，锁紧可靠。膝弯托高度280±10%mm的调节范围，并可前后转动调节。
8.靠背摆动角度范围  -6°～33°
9.座垫倾角范围  0°～20°
10. 座垫，采用导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆。
11.接水盆内置式, 可任意抽出或推回


	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



