| 妇检床采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 适用于妇科检查、治疗的电动妇检床。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.配有可折叠式、可前后移动锁定扶手； 2.配模具一次成型的凹形槽导流防水垫； ★4.有底轮，方便电动手术台的搬迁、移动。 配置： 1.妇产床主体 1套 2.柔性LED照明灯 1套 3.膝弯托 1套 4.头枕 1件 5.接水盆 1件 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1.床垫总长 1310mm±10% 2.床垫宽 540±10%mm 3.床面高度采用脚踏液压泵调节,范围730～910(mm) 4.床垫为高密度发泡材料一次成型，表面光洁无缝，防渗透、防污染、易清洁. 5.▲外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观。 6.▲柔性LED照明灯 LED光源,采用柔性支撑技术,方位可任意调节。 7.▲膝弯托：优质碳钢，外包一次性发泡成型聚氨酯材料，多方位调节，锁紧可靠。膝弯托高度280±10%mm的调节范围，并可前后转动调节。 8.靠背摆动角度范围 -6°～33° 9.座垫倾角范围 0°～20° 10. 座垫，采用导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆。 11.接水盆内置式, 可任意抽出或推回 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |